## TŠ
Príloha č.2 ku zmluve - Technická špecifikácia predmetu zákazky
Názov zákazky: Magnetická rezonancia pre detských pacientov s pozáručným servisom
Položka č.1 | Prístroj pre magnetickú rezonanciu - 1ks
Položka č.2 | Pozáručný servis na položku č.1 - 6 rokov
Položka č.3 | Technológia a súvisiace stavebné práce s technológiou
Položka č.4 | Injektomat kontrastnej látky MRI kompatibilný - 1ks
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [8 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu, prípadne návrh na úpravu).
Poradové číslo atribútu | Atribút |  |  |  | Jednotka | Typ atribútu (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaný atribút | áno (spĺňa) / nie (nespĺňa) | Hodnota atribútu ponúkaného prístroja | Presný marketingový názov cievok, rozmery jednotlivých cievok a počet kanálov. K softverovým aplikáciam uviesť presný marketingový názov softverového balíka podľa firemného názvoslovia. | Názov predloženého dokladu (u každej požiadavky/atribútu samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál / strana č.26).
Položka č. 1 - Prístroj pre magnetickú rezonanciu
Názov výrobcu / značka / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu: (doplní uchádzač)
1. | Intenzita magnetického poľa |  |  |  | T | rovnaký a väčší | 2.8 | xxx
2. | Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode |  |  |  | cm | rovnaký a väčší | 69 | xxx
3. | Max. FOV v osiach XYZ |  | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50 x 50 x 50 | Bodovaný atribút č. 1
4. | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť- myslí sa skutočne dosiahnuteľná nominálna hodnota, nie efektívna, špičková, vypočítaná alebo ekvivalentná |  |  |  | mT/m | rovnaký a väčší | 60 | xxx
5. | Maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlásť -myslí sa skutočne dosiahnuteľná nominálna hodnota, nie efektívna, špičková, vypočítaná alebo ekvivalentná, min. 200 T/m/s |  |  |  | T/m/s | rovnaký a väčší | 200 | xxx
6. | Schopnosť súčasného využitia požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
7. | Duty cycle |  |  |  | % | rovnaký a väčší | 100 | xxx
8. | Max. výkon RF-systému |  |  |  | kW | rovnaký a väčší | 30 | Bodovaný atribút č. 2
9. | Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
10. | Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov, pričom tento paramter musí byť preukázaný počtom fyzických konektorov pre cievky a celkovým počtom cievkových elementov dodaných k zariadeniu, ktoré môžu byť súčasne pripojené pre potreby celotelového vyšetrenia v rozsahu do 200 cm |  |  |  | počet elementov | rovnaký a väčší | 90 | xxx
11. | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV, pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimálneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie |  |  |  | počet kanálov | rovnaký a väčší | 64 | Bodovaný atribút č. 3
Dodanie cievkovej výbavy
12. | Počet elementov špecializovanej hlavovo-krčnej cievky na perfúziu a angio (skutočný počet elementov samotnej cievky)alebo kombinácia dedikovanej hlavovej cievky a hyperflexibilnej cievky s hrúbkou max. 1,2 cm (skutočný počet elementov kombinácie) |  |  |  | počet elementov | rovnaký a väčší | 48 | Bodovaný atribút č. 4
13. | Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s min. počtom elementov 48 |  | áno/nie (nie nevylučuje) |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 5
14. | Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky s maximálnym počtom elementov 30 (skutočný počet elementov samotnej cievky) |  |  |  | počet elementov | rovnaký a väčší | 20 | xxx
15. | Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s min. počtom elementov min. 20 (max. 30) |  | áno/nie (nie nevylučuje) |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 6
16. | Počet elementov dedikovanej hlavovej cievky na pediatrické vyšetrenia hlavy a krku pediatrických pacientov do min. 1 roku - nie je možné nahradiť flexibilnou cievkou, musí byť dedikovaná hlavová cievka anatomicky tvarovaná pre pediatrických pacientov |  |  |  | počet elementov | rovnaký a väčší | 16 | xxx
17. | Vykrojenie v hlavovej pediatrickej cievke pre umiestnenie intubačných hadičiek |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 7
18. | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky min. v rozsahu 113 cm až 120 cm v osi Z |  |  |  | počet elementov | rovnaký a väčší | 60 | Bodovaný atribút č. 8
19. | Chrbticová cievka so zabudovaným senzorom dýchania, bez nutnosti použitia "respiratory belt" so zobrazením dychovej krivky |  | áno/nie (nie nevylučuje) |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 9
20. | Zabudovaný senzor EKG v min. 1 flexibilnej cievke |  | áno/nie (nie nevylučuje) |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 10
21. | Počet elementov cievky pre vyšetrenie Peripheral vascular v minimálnom rozsahu 130 cm, kde cievková výbava musí nutne pokrývať rozsah pacienta od brucha po končeky prstov na nohách tak, že sú elementy prítomné pri vyšetrení aj medzi nohami pacienta, teda elementy pri vyšetrení obopínajú každú nohu pacienta z každej strany zvlášť |  |  |  | počet elementov | rovnaký a väčší | 60 | Bodovaný atribút č. 11
22. | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), min. 16 a Tx/Rx |  |  |  | počet elementov | rovnaký a väčší | 16 a Tx / Rx | xxx
23. | Počet elementov dedikovanej členkovej / chodidlovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok / chodidlo) |  |  |  | počet elementov | rovnaký a väčší | 8 | Bodovaný atribút č. 12
24. | Pozicionér pre pediatrické vyšetrenia pediatrických pacientov s možnosťou transportu / prenášania zaintubovaného dieťaťa, s nosnosťou do 10 kg |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
25a. | 2 ks flexibilnej cievky veľkosti "S", s maximálnym rozmerom 23 cm x 44 cm, s minimálnym počtom 16 kanálov (v prípade, že je cievku možné dodať s rôznou dlžkou káblov s konektorom, požadujeme každú cievku s inou dĺžkou kábla) |  |  |  | cm x cm | rovnaký a menší | 23 x 44 | Bodovaný atribút č. 13a
25b. |  |  |  |  | počet elementov | rovnaký a väčší | 16 | Bodovaný atribút č. 13b
26. | 2 ks flexibilnej cievky veľkosti "M" (väčšej ako "S"), s minimálnym počtom 16 kanálov (v prípade, že je cievku možné dodať s rôznou dlžkou káblov s konektorom, požadujeme každú cievku s inou dĺžkou kábla) |  |  |  | počet kanálov | rovnaký a väčší | 16 | Bodovaný atribút č. 14
27. | 2 ks flexibilnej cievky veľkosti "L" (väčšej ako "M") s min. počtom 16 kanálov (v prípade, že je cievku možné dodať s rôznou dlžkou káblov s konektorom, požadujeme každú cievku s inou dĺžkou kábla) |  |  |  | počet kanálov | rovnaký a väčší | 16 | Bodovaný atribút č. 15
28. | 2 ks flexibilnej cievky veľkosti "XL" (väčšej ako "L") s min. počtom 24 kanálov (v prípade, že je cievku možné dodať s rôznou dlžkou káblov s konektorom, požadujeme každú cievku s inou dĺžkou kábla) |  |  |  | počet kanálov | rovnaký a väčší | 24 | xxx
29. | Špeciálna cievka pre vyšetrovanie malých štruktúr pod povrchom ako je detské srdce či karotída, min. 4 kanály a rozmery aktívnej plochy min. 9 cm x 9 cm a max. 12 cm x 15 cm |  | áno/nie (nie nevylučuje) |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 16
30. | Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
31. | Skenovací rozsah celotelový bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok |  |  |  | cm | rovnaký a väčší | 200 | xxx
Vlastnosti magnetu
32. | Stabilita |  |  |  | ppm / h | rovnaký a menší | 0.1 | xxx
33. | Aktívne tienenie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
34. | Zaručená homogenita ppm 50cm DSV |  |  |  | ppm | rovnaký a menší | 4 | xxx
35. | Zaručená homogenita ppm pri FOV 10 cm |  |  |  | ppm | rovnaký a menší | 0.05 | Bodovaný atribút č. 17
36. | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D |  |  |  | mm | rovnaký a menší | 0.2 | xxx
37. | Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D |  |  |  | mm | rovnaký a menší | 0.1 | xxx
38. | Technológia potlačenia pohybových artefaktov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
39. | Optický prenos signálu od rf-systému |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
40. | Redukcia hluku |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
41. | Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
42. | Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
43. | Synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
44. | Synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
45. | Nulová ročná spotreba (odpar) hélia v litroch |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Pacientsky stôl
46. | Výškovo polohovateľný plne odnímateľný pacientský stôl vrátane základne s nosnoťou 250 kg pri zachovaní polohovacích vlastností stola počas vyšetrenia |  |  |  | áno/nie |  | áno | Bodovaný atribút č. 18
Rekonštrukčný počítač - rackové prevedenie
47. | Počet jadier procesora, min. 16 |  |  |  | počet jadier | rovnaký a väčší | 16 | xxx
48. | Frekvencia procesora, min. 2,9 GHz |  |  |  | GHz | rovnaký a väčší | 2.9 | xxx
49. | RAM (operačná pamäť), min. 128 GB |  |  |  | GB | rovnaký a väčší | 128 | xxx
50. | Počet rekonštruovaných obr./sek. V matici 256 x 256, plné FOV, min. 70 000 obr./sek. |  |  |  | obr. / sek. | rovnaký a väčší | 70000 | xxx
51. | Úložný priestor (rýchly prístup + archivácia), min. 1 TB |  |  |  | TB | rovnaký a väčší | 1 | xxx
52. | GPU, uveďte: |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
53. | Operačný systém, aktuálne podporovaný, uveďte: |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Akvizičná stanica - tower prevedenie
54. | min 2 ks monitorov ovládacej konzoly, min. 23" (pre potreby zobrazenia aktuálneho vyšetrenia a súčasne paraleleného zobrazenia archívneho vyšetrenia pre porovnanie nálezu) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
55. | 1x myš a 1x klávesnica |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
56. | Frekvencia procesora |  |  |  | GHz | rovnaký a väčší | 2.4 | xxx
57. | RAM |  |  |  | GB | rovnaký a väčší | 96 | xxx
58. | CPU Počet jadier procesora |  |  |  | počet jadier | rovnaký a väčší | 8 | xxx
59. | Úložný priestor |  |  |  | TB | rovnaký a väčší | 1 | xxx
60. | Operačný systém, aktuálne podporovaný, uveďte: |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
61. | UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu, po dobu min. 30 minút |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
62. | Archivácia vyšetrení na CD a DVD |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
63. | USB konektor pre archiváciu |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
64. | Ovládanie na gantry dotykovou obrazovkou na oboch stranách |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Dodanie vyšetrovacích sekvencií
65. | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
66. | Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
67. | 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
68. | 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
69. | 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
70. | 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
71. | 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
72. | Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
73. | Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
74. | Sekvencia typu medic/merge/m-ffe |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
75. | Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
76. | Sekvencie typu Black Blod s prídavným excitačným RF pulzom, pre potlačenie signálu krvi vo vyšetrovanom reze |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
77. | T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
78. | 3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
79. | Paralelné akvizičné techniky |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
80. | Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
81. | Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
82. | MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
83. | 2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
84. | 3D arterial spin labeling |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
85. | Spektroskopia single a multi voxel |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
86. | Traktografie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
87. | fMRI (Bold technika) vrátane postprocessingu (spracovanie vizuálnych, dotykových a sluchových vnemov) a vrátane možnosti vytvárania paradigmov pre excitáciu pacienta a vyhodnocovania aktivácie excitovaných častí mozgu v reálnom čase |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
88. | fMRI (Bold technika) - vrátane dodaného hardware - audio-stimulácia – riešená sluchátkami - video-stimulácia - riešená LCD monitorom, projektorom a súčasne zrkadlom na hlavovej cievke - systém na odpoveď pacienta - pre každú ruku zvlášť min. jedno tlačidlo |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
89. | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie mozgu |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
90. | 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov sledováním pohybu pacienta v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickým opakovaním náberu dát v prípade pohybu pacienta alebo 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov prospektívne v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickou korekciou dát v prípade pohybu pacienta |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 19
91. | Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
92. | MRI vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
93. | Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
94. | Ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
95. | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
96. | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov nadštandardné v 3D |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
97. | Sekvencie so supresiou tuku |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
98. | Sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
99. | Sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov ako aj cerebrospinálneho toku aj s možnoťou potlačenia "signálu pozadia" pre zobrazenie veľmi pomalých tokov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
100. | MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
101. | Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
102. | Celotelová angiografia v kvalite lokálnych cievok |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
103. | Dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
104. | Bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
105. | Bezkontrastné MRA renálných tepien a periférnych tepien dolných končatín (nie TOF) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
106. | Bezkontrastné MRA koronárnych tepien (nie TOF) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
107. | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility, s možnosťou použitia fázovej informácie na zvýraznenie kontrastu |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
108. | Zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy vrátane prostaty, pokrokových DWI, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, obličiek, gynekologických orgánov, prostaty, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
109. | SWI |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
110. | DWI |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
111. | DCE |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
112. | Zobrazovanie orgánov tráviacej trubice |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
113. | Cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
114. | Vybavenie na snímanie EKG, pulzu aj pomocou EKG zvodov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
115. | Sekvencie pre snímanie srdca bez použitia kontrastu počas voľného dýchania |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
116. | Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
117. | Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. Automatická detekcia 5 anatomických bodov (apex, pravá komora, ľavá komora, ľavá predsieň, koreň aorty) pre automatické naplánovanie vyšetrenia srdca s vizuálnymi a hlasovými prvkami navádzania, automatická úprava skenovacích parametrov na základe tepu srdca pacienta, automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta, automatický výber počtu slicov podľa zdetegovanej anatómie, automatický výpočet LV funkcie zo cine sekvencií, automatické zarovnanie pomocou umelej inteligencie pre štadardizovaný postup pri vyšetrení. |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 20
118. | Systém a sekvencie pre dychový gating |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
119. | Možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
120. | Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
121. | Korekcia pohybových artefaktov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
122. | 3D elastická korekcia pohybu predovšetkým pre vyšetrenie abdoménu pre elimináciu nerigidných pohybových artefaktov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
123. | K pohybu objektu necitlivá multi-shot turbo spin-echo sekvencia pre všetky oblasti tela s inter-shot pohybovou korekciou |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
124. | K pohybu necitlivá VIBE sekvencia pre vyšetrenie min. abdoménu, hlavy a krku, chrbtice a panvy počas voľného dýchania |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
125. | Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
126. | Protokol a sekvencie pre vyšetrenie sagittal T1 - vážené GRE |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
127. | Axiálne T2-vážené TSE |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
128. | Axiálne T2 TSE FLAIR |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
129. | Axiálne difúzne vážené single-shot EPI |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
130. | Axiálne T2*-vážené EPI-GRE nasnímané celkovo za 5 minút |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
131. | Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom, na akvizičnej stanici alebo ako súčasť diagnostického servera |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
132. | Difúzne vyšetrenie pomocou 2D priestorovo selektívnych excitačných RF pulzov pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
133. | Difúzne vyšetrenie pomocou 2D priestorovo selektívnych excitačných RF pulzov pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátane potlačania artefaktov sposobenych metalickými implantátmi |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 21
134. | Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkaniva mimo FOV v smere fázového kódovania. Nie je možné nahradiť technikou No Phase Wrap/Phase Oversampling a podobné. |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 22
135. | Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
136. | Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami, min. pre 3 rôzne sekvencie |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 23
137. | Akceleračná metóda s čiastočným náberom k-priestoru doplneným iteratívnymi rekonštrukciami - Compressed sensing, pre oblasť abdomenu a malej panvy |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
138. | Neuro compressed sensing |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
139. | Bezkontrastná angiografia založená na TE časoch kratších ako 2 ms s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 24
140. | 4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku veľkých ciev hrudníka vrátane karotíd bez zadržania dychu |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
141. | Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D DCEMRI + 2 pt Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
142. | Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
143. | Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
144. | Optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
145. | Poloautomatické naplánovanie abdomen vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov pre optimálne podanie kontrasntej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadržania dychu |  |  |  | áno/nie |  | áno | Bodovaný atribút č. 25
146. | Automatické nastavenie sklonov a polohy obrazov pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu pouzitim AI s cielom zrýchlenia vyšetrenia. Automatické zarovnávanie vybranej skupiny vrstiev. Automatické polohovanie pacienta do izocentra bez potreby lasera. Automatické nastavenie FOV a počet vrstiev |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 26
147. | Automatické polohovanie pacienta do izocentra pri vyšetrovaní veľkých kĺbov bez nutnosti polohovania pacienta s laserom. Automatické nastavenie FOV a počtu vrstiev. Automatické rekonstrukcie z 3D akvizícií s vysokým rozlíšením |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 27
148. | Kroková navigácia angio vyšetrením pomocou textu a obrázkov pre abdomén, dolné končatiny a chodidlá. Postkontrastné merania vykonávané automaticky po detekcii bolusu. Možnosť vizualizácie arteriálneho a venózneho časovacieho okna pre optimálne načasovanie podania kontrastu. Automatický výpočet príchodu do oblasti záujmu na základe techniky test bolus . Automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta. Automatické umiestnenie jednotlivých skenovacích úsekov angiografie (FOV stations) na základe veľkosti pacienta a automaticky určených anatómií. |  | áno/nie (nie nevylučuje) |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 28
149. | Aplikácia pre automatické hodnotenie tuku a železa v pečeni ako aj ich percentuálne zastúpenie v pečeni s možnosťou odoslania výsledkov do pacsu, automatické upozornenie na prítomnosť tuku a železa v pečeni pri použití dedikovaného protokolu, neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy a hemochromatózy pečene. Automatická segmentácia pečene vo výsledných obrazoch pri použití dedikovaného protokolu s automatickým výpočtom objemu pečene |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 29
150. | Technika pre vylepšenie ostrosti obrazu a odstránenie Gibbsových javov pomocou umelej inteligencie. Bezproblémová integrácia použitie pre rôzne kontrasty a orientácie obrazov. Možnosť zväčšenia matrice až dvojnásobne pozdĺž oboch osí v rovine. Musí byť kompatibilná s minimálne 1 akceleračnou technikou a pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 30
151. | Rekonštrukčná metóda s použitím umelej inteligencie pre detekciu a odstránenie šumu z obrazu. Táto rekonštrukčná metóda musí byť kompatibilná s minimálne 1 ďalšou akceleračnou metódou pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE, ep2d_diff, HASTE |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 31
152. | Metóda rekonštrukcie obrazu založená na umelej inteligencii (AI) zvyšujúca kvalitu získaného obrazu (vyššie SNR a vyššie priestorové rozlíšenie), pracujúce na základe nespracovaných dát zhromaždených od pacienta počas vyšetrenia, možné použiť aspoň pri vrstvených (2D) vyšetreniach, integrovaná do konzoly operátora (užívateľské rozhranie), (Deep Resolve Sharp plus Plus Deep Resolve Gain plus Deep resolve Boost, AIR Recon, AICE alebo podľa nomenklatúry výrobcu) |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 32
153. | Deep learning algoritmus používaný pri rekonštrukcii raw dát na zrýchlenie času akvizície pre vyšetrenia celého tela. Minimálne 3 úrovne nastavenia odšumenia obrazu. Musí byť kompatibilná minimálne s 1 akceleračnou technikou a 1 AI technikou pre vylepšenie obrazu (napr. snímka kolena do 10 sekúnd) |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 33
154. | Akceleračná technika dedikovaná len pre SWI snímkovanie, ktorú je možné kombinovať s minimálne 1 ďalšou akceleračnou technikou. Technikou musí byť dosiahnutá zvýšená rýchlosť snímkovania a vyššia kvalita snímok |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 34
155. | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
156. | Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MRI myelografií |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
157. | Nastavovanie polohy skupiny vrstiev v rámci anatómie chrbtice na základe detekcie medzistavcových platničiek a stavcov pomocou umelej inteligencie, automatické označenie stavcov pre celú chrbticu. Automatické navrhovanie polohovania pre sagitálne, koronálne a dvojité šikmé axiálne rezy v chrbtici. Automatické určenie veľkosti FOV, počtu vrstiev pre pokrytie C, T alebo L chrbtice, automatická dtekcia šírku chrbtice, detekcia a vyznačenie medzistavcových platničiek v obraze, automatické nastavenie pozície slicov a distančného faktora. Všetky funkcionality musia byť dostupné aj pre deformované a pediatrické chrbtice. |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 35
158. | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
159. | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením s kompenzáciou tzv. Eddy curent gradientného systému |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
160. | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
161. | Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
162. | Protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
163. | Balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
164. | Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
165. | Balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
166. | Sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
167. | Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
168. | Perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
169. | 4D MR angiografia |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
170. | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie abdomenu, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 36
171. | Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF, vyšetrenie abdomenu, panvy a musculosceletal |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 37
172. | Pseudo Continuous Arterial Spin Labeling |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
173. | Automatické ladenie v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v telovom zobrazení. Eliminujú sa tak artefakty, spôsobené pri spájaní obrazov v sekvenčných skenoch. |  |  |  | áno / nie (nie nevylučuje) |  |  | Bodovaný atribút č. 38
Server pre paralelné vyhodnocovanie na pracovných staniciach na baze server-klient - rackove prevedenie
174. | Nový server vrátane operačného systému pre paralelné vyhodnocovanie na 6 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 6 diagnostických staniciach bez obmedzenia s minimálnou HW konfiguráciou | Procesor, 2x16 Core, každý min. 2,5 GHz |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Počet jadier procesora, min. 16 jadier / 32vlákien |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | RAM min. 384 GB 128 DDR4 ECC |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | GPU, min. 16 GB |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Úložisko, min. 15 TB |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Chladenie optimalizovane pre max vykon (možnosť vodného chladenia) |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Napájanie redundantné |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Sieťová karta s možnosťou pripojenia, min. 1× SFP28 25Gb NIC |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Operačný systém, aktuálne podporovaný, uveďte: |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Pripojenie do jestvujúcej domény obstarávateľa |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Klientské stanice
175. | 3 klientské pracovné stanice pre prácu na serverovom portáli, každá z nich pozostávajúca z min. požadovaného HW pre vyhodnocovacie stanice: | Počítačová jednotka, 6 jadier s kmitočtom min. 4.1 GHz |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Operačná pamäť, min. 32 GB RAM |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Kapacitná veľkosť pevného disku HDD, min. 1 TB NVMe SSD |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Grafické rozhranie PC prispôsobené požiadavkám MR prístroja |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami, min. 1 Gbit |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Plná DICOM 3.0 kompatibilita (DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrieve, DICOM Archiving, DICOM Print, DICOM Worklist) |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | USB konektor pre pripojenie externých zariadení |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Grafická karta s 3 monitorovým výstupom, min. 8 GB |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | 4x diagnostický, certifikovaný monitor so vstavým kalibračným senzorom (2 ks pre každú stanicu), min 23“ uhlopriečka a rozlíšenie min. 2 megapixely |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | 2x diagnostický, certifikovaný monitor so vstavým kalibračným senzorom, min 21“ uhlopriečka a rozlíšenie min. 3 megapixely |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | 3x popisovaci monitor pre prácu v NIS/RIS ( pre každú stanicu 1 ks), rozlíšenie min. FullHD a uhlopriečka min. 23" |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Příslušenstvo ku každej pracovnej stanici: DVD-RW, klávesnica, myš, Microsoft Office permanentná licencia, Sieťová karta 1000 Mbps, Windows 11 PRO. |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | 3x záložný zdroj - UPS pre každú stanicu zvlášť - pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu po dobu min. 30 minút. |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Ďalšie softvérové a hardverové požiadavky
176. | Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
177. | Prezentácia obrázku: 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
178. | Systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
179. | Multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR- 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
180. | Všetky nástroje a funkcie integrovateľné do jedného systému bez potreby ďalšieho HW na ich prevádzku. Všetky funckie prístupné z jedného užívateľského rozhrania. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
181. | Prevedenie - uloženie do RACKu |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
SW pre hodnotenie perfúzií srdca v počte 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja s min. možnosťami:
182. | Plne automatizovaná korekcia pohybu perfúznych sérií |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
183. | Špecifická synchronizácia pokojových a záťažových sérií |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
184. | Generovanie parametrických máp:TTP, AUC, Slope |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
185. | Interaktívna analýza časového priebehu na základe pixelov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
186. | Vyhodnotenie času do vrcholu, vrcholovej hodnoty, sklonu absorpcie, plochy pod krivkou |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
187. | Grafické zobrazenie výsledkov v parametrickom grafe |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
SW pre vyhodnocovanie a analýzu myokardu v počte 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja s min. možnosťami:
188. | Plne automatická segmentácia ľavej komory a poloautomatická segmentácia pravej komory |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
189. | Objemovo-časové krivky |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
190. | MyoMaps na kvantifikáciu myokardu na základe pixelov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
191. | 4D vizualizácia |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
192. | Jednoduché navádzanie používateľa s grafickým výberom ED, ES, bazálnych a apikálnych rezov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
193. | Objemová a regionálna analýza pohybu stien |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
194. | Export obrázkov výsledkov obsahujúcich príslušné kontúry |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
195. | Automatický výpočet zhrubnutia myokardu |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
196. | Automatická kalkulácia ejekčnej frakcie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
197. | Grafické znázornenie pomocou tzv. bull´s eye grafu |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
198. | Jednoduché navádzanie používateľa s grafickým výberom ED, ES, bazálnych a apikálnych rezov (short a long axis), |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
SW pre vyhodnocovanie a analýzu vaskulárnych vyšetrení v počte 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja s min. možnosťami:
199. | Zobrazenie pomocou VRT, MPR alebo MIP režim |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
200. | Preformátovanie CPR pozdĺž osi cievy |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
201. | Poloautomatická detekcia segmentov ciev |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
202. | Kvantitatívne hodnotenie cievnych lézií (napr. stupeň stenózy) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
203. | Integrácia do pracovných postupov Angio |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
204. | Segmentácia ciev jedným kliknutím |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
205. | Farebné zobrazenie hodnôt rýchlosti |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
206. | Výpočet parametrov prietoku a rýchlosti (napr. maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť, prietok, integrálny prietok), regurgitačná frakcia |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
207. | Inverzia polarity smeru kódovania prietoku (zrkadlové krivky prietoku) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
208. | Export obrázkov výsledkov obsahujúcich príslušné kontúry |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
209. | Detekcia stenózy karotídy |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
210. | Detekcia pulmonálnej hypertenzie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
211. | Segmentácia lumenu ciev jedným kliknutím |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
SW pre MR Spektroskopiu v počte 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja s min. možnosťami:
212. | Vyhodnotenie údajov z jednovoxelovej MR-spektroskopie (technika SVS) s komplexným usmerňovaním počas pracovného postupu. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
213. | Automatické následné spracovanie spektra (vrátane úpravy základnej línie a fázy) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
214. | Vylepšený algoritmus založený na základe rozšíreného modelovania predchádzajúcich znalostí |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
215. | Možnosť ad-hoc |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
SW pre MR Neuro balík v počte 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja s min. možnosťami:
216. | Neuro balík s možnosťou vyhodnotenia nameraných dát, (DTI, perfúzie,...) v rozsahu požadovaných typov vyšetrení |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
217. | Vyhodnocovanie MR neuroperfúzií |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
218. | Vyhodnocovanie MR perfúzií T1 |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
219. | Spracovanie a skladanie tzv. multistation vyšetrení do jedného súboru |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
SW na hodnotenie klinickej fMRI spolu s pokročilými funkciami pre výskumne orientované aplikácie v počte 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja s min. možnosťami:
220. | Viackontrastné hodnotenie až 4 kontrastov fMRI so súčasným prekrytím v 2D a 3D |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
221. | Súbory údajov BOLD vyberané automaticky a registrované vo viacerých reláciách |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
222. | Interaktívna špecifikácia objemu záujmu (VOI) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
223. | Výpočet priemerného časového priebehu signálu všetkých voxelov vo VOI, výpočet môže byť obmedzený na aktivované voxely |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
224. | Podpora predchirurgického plánovania |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
SW pre MR Traktografiu v počte 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja s min. možnosťami:
225. | Jednoduchá definícia oblastí DTI s VOI, rovinami a logickou kombináciou oboch |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
226. | Prieskum traktov za chodu pohybom VOI po súbore údajov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
227. | Flexibilné nastavenie parametrov na generovanie traktov s požadovaným rozlíšením |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
228. | Exportovanie zlúčených súborov údajov DTI a fMRI do systému PACS na jednoduchú komunikáciu výsledkov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
229. | Plánované definovanie jednotlivých výsevných oblastí pomocou Freehand ROI. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
230. | DTI seed možno generovať z aktivácie BOLD (VoI), aby sa presne posúdila štrukturálna konektivita vo vzťahu k funkčnej aktivácii |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
231. | Flexibilné zobrazenie/skrytie údajov BOLD a traktografie na jednoduché sprostredkovanie najdôležitejších údajov neurochirurgovi |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
232. | Porovnanie údajov traktografie získaných z rôznych skenovacích sedení na efektívne vyhodnotenie výsledkov liečby |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
SW pre vyhodnocovanie dynamiky tumoru a onkologických vyšetrení v počte 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja s min. možnosťami:
233. | Nástroj na hodnotenie RECIST |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
234. | Ďalšie špecifické onkologické rozloženia |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
235. | Špeciálne rozloženie pre následné sledovanie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
236. | Štruktúrovaná správa na komunikáciu výsledkov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Doplnkové vybavenie a požiadavky
237. | Nemagnetický vozík (stretcher) pre transport ležiaceho pacienta s bočnicami a brzditeľnými kolieskami |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
238. | Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MRI vyšetrovňou a miestnosťou ovládača, s možnosťou prehrávania zvukových nahrávok pacientovi v gantry prístroja |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
239. | MRI kompatibilné police pre ukladanie cievok, min. pre počet dodávaný spolu s MRI |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
240. | Nemagnetický hasiaci prístroj |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
241. | Hmotnosť MRI (vrátane RF kabíny, krytov a pacientského stola), max. 11,0 t |  |  |  | t | rovnaký a menší | 11 | xxx
242. | Maximálna dosahovaná (peak) spotreba elektrickej energie pri prevádzke MRI pri vyšetrení, max. 360 kVA |  |  |  | kVA | rovnaký a menší | 360 | xxx
243. | Knihy/brožúry/letáky pre náuku pediatrických pacientov o MRI počas doby čakania na vyšetrenie pre zníženie ich stresu a nepohodlia počas vyšetrenia - dedikované materiály určené pre pediatrických pacientov v počte kusov min. 1000 výtlačkov |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Záručný servis
244. | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie MRI prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: | online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MRI prístroja do 24 hodín od nahlásenia |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95%, zmluvné sankcie pre porušenie uptime |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | záručný servis na všetky komponenty a súčasti MRI, vrátane kryo komponentov a vrátane výmeny chladiacej hlavy skvapalňovača hélia, vrátane dopravy a s tým súvisiacich služieb |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | kompletný (plný) servis vrátane náhradných dielov |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | pravidelná aktualizácia softvérového vybavenia |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | softvérový upgrade |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | minimálne 4 pravidelné servisné prehliadky v roku, vrátane povinných revízií a technických prehliadok stanovených legislatívnymi predpismi pre prevádzku MRI v SR (resp. výrobcom stanovené servisné prehliadky) |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | pravidelná ročná elektrická revízia |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | penále za každý deň nefunkčnosti MRI zariadenia pod definovanú garanciu bezporuchovej prevádzky 1.000,- € za každý deň nefunkčnosti prístroja |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | v prípade, že bude Predávajúci v omeškaní s odstránením nahlásenej poruchy je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý deň omeškania |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
245. | V cene zahrnutý support všetkých SW a HW, ktoré sú súčasťou dodávky MR, min. 24 mesiacov od dátumu inštalácie MRI prístroja |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
246. | Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android)(uchádzač uvedie názov aplikácie) alebo ekvivalentné riešenie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
247. | Do 30.1. každného kalendárneho roku so zazmluvneným servisom poslanie reportu o funkčnosti zariadenia, počet prestojov, termín nástupu technika, termín ukončenia opravy, počet dní nefunkčnosti v roku, počet preventívnych prehliadok a ich trvanie, počet servisných zásahov a ich trvanie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
248. | Poskytnutie zabezpečeného riešenia výrobcu pre vzdialenú správu prístroja spĺňajúcu štandard normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhovujúce internetové pripojenie s verejnou statickou IP adresou zabezpečí objednávateľ) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
249. | Min. 3 certifikovaní servisní technici lokalizovaní na Slovensku na ponúkané zariadenie, ktorých certifikát o zaškolení priamo u výrobcu poskytne uchádzač spolu s cenovou ponukou |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
250. | Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný MRI prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne (uchádzač uvedie názov a link na vzdelávaciu platformu) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
251. | Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku (uchádzač uvedie názov aplikácie a telefónne číslo) alebo ekvivalentné riešenie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Podmienky dodania
252. | Dodanie a inštalácia prístroja v termíne, max. do 120 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
253. | Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 30 dní s možnosťou čerpania po 3 častiach behom 2 rokov od inštalácie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
254. | Odborné semináre v dĺžke minimálne 10 dní, na tému MRI, pre 2 osoby počas záručnej doby |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
255. | Zaradenie servera a počítačov do domény verejného obstarávateľa a autentifikácia užívateľov prostredníctvom Active Directory |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
256. | Pripojenie na PACS vrátane realizácie a sfunkčnenia zo strany dodávateĺa MRI prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa), 1G sieť, zásuvky aj pre tenkého klienta aj pre TOMOCON |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
257. | Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a sfunkčnenia zo strany dodávateĺa MRI prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Položka č. 2 - Pozáručný servis na položku č. 1 - 6 rokov
258. | Komplexný pozáručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 72 mesiacov od ukončenia záručného servisu MRI prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: | online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MRI prístroja do 24 hodín od nahlásenia |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95%, zmluvné sankcie pre porušenie uptime |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | pozáručný servis na všetky komponenty a súčasti MRI, vrátane kryo komponentov a vrátane výmeny chladiacej hlavy skvapalňovača hélia, vrátane dopravy a s tým súvisiacich služieb |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | kompletný (plný) servis vrátane náhradných dielov |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | pravidelná aktualizácia softvérového vybavenia |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | softvérový upgrade |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | minimálne 4 pravidelné servisné prehliadky v roku, vrátane povinných revízií a technických prehliadok stanovených legislatívnymi predpismi pre prevádzku MRI v SR (resp. výrobcom stanovené servisné prehliadky) |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | pravidelná ročná elektrická revízia |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | penále za každý deň nefunkčnosti MRI zariadenia pod definovanú garanciu bezporuchovej prevádzky 1.000,- € za každý deň nefunkčnosti prístroja |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
|  | v prípade, že bude Predávajúci v omeškaní s odstránením nahlásenej poruchy je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý deň omeškania |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
259. | V cene zahrnutý support všetkých SW a HW, ktoré sú súčasťou dodávky MRI, po dobu 72 mesiacov od ukončenia záručného servisu MRI prístroja |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
260. | Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android)(uchádzač uvedie názov aplikácie) alebo ekvivalentné riešenie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
261. | Do 30.1. každného kalendárneho roku so zazmluvneným servisom poslanie reportu o funkčnosti zariadenia, počet prestojov, termín nástupu technika, termín ukončenia opravy, počet dní nefunkčnosti v roku, počet preventívnych prehliadok a ich trvanie, počet servisných zásahov a ich trvanie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
262. | Poskytnutie zabezpečeného riešenia výrobcu pre vzdialenú správu prístroja spĺňajúcu štandard normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhovujúce internetové pripojenie s verejnou statickou IP adresou zabezpečí objednávateľ) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
263. | Min. 3 certifikovaní servisní technici lokalizovaní na Slovensku na ponúkané zariadenie, ktorých certifikát o zaškolení priamo u výrobcu poskytne uchádzač spolu s cenovou ponukou |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
264. | Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný MRI prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne (uchádzač uvedie názov a link na vzdelávaciu platformu) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
265. | Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku (uchádzač uvedie názov aplikácie a telefónne číslo) alebo ekvivalentné riešenie |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Položka č. 3 - Technológia a súvisiace stavebné práce s technológiou
266. | Dodávka vrátane dopravy, vyloženia, presunu na miesto určenia, kompletizácie a inštalácie tovaru |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
267. | Dodanie technologického projektu, vrátane predprípravy technického riešenia pre detektor kovov pri zasúvacích dverách do vyšetrovacieho priestoru MR |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
268. | Elektrický rozvádzač s monitoringom stavu bezpečnostných tlačítok a automatickou obnovou napájania pre kritické časti po výpadku. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
269. | Prevedenie všetkých služieb a stavebných prác spojených s inštaláciou prístroja v zmysle Technologického projektu dodávateľa ponúkaného zariadenia, posúdenie transportnej trasy, transportných otvorov, statické posúdenie transportnej trasy, prípravu transportnej plošiny, posúdenie stavebného otvoru, posúdenie parametrov elektrickej siete pre MR zariadenie, realizácia/dodávka technologického rozvádzača MR, výmena podlahy (vinyl) s viditeľným a trvalým označením hraníc magnetického poľa na podlahe vyšetrovne MRI pre bezpečný pohyb s MR kompatibilnými prístrojmi, dekoratívne fototapety na steny podľa vlastného výberu, svetelné podsvietenie priestoru MRI, vysprávky montážneho otvoru (odnímateľná stena), posúdenie elektroinštalácie a vzduchotechniky (vzduchotechnika, ktorá zachová predpísané hodnoty inštalovaného prístroja) a iné práce potrebné k inštalácii nového prístroja a ktoré nie sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii "Stavebných úprav pre MR v poliklinike DFN trieda SNP č. 1 Košice", vypracovanej spoločnosťou Domino Invest s.r.o., Szakkayho 1, Košice, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje trasportný otvor nahradiť odnímateľnou stenou, ktorá bude slúžiť ako „trasportný otvor“ pre výmenu MRI do budúcna. Táto stena by mala spĺňať všetky teplo-izolačné, zvukovo-izolačné vlastnosti v zmysle platnej legislatívy a existujúcej stavebnej konštrukcie. Počas celej inštalácie nesmie byť narušená prevádzka ostatných pracovísk DFN KE. Dodávateľ tiež zabezpečí, aby stavebné práce nenarušovali prevádzku nemocnice, zamedzí prašnosti, hluku, a pod.. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
270. | Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia, prechodky pre anestéziologický prístroj, prechodku na kábel pre ovládanie infúznych púmp, prechodku a rozvody medicinálnych plynov (kyslík, vzduch), prechodku a rozvod na odťah anestetických plynov a min. 4 ks elektrických zásuviek vo vnútri Faradayovej klietky. Odhlučnenie klietky. Plánované rozloženie prístrojovej techniky: pri pohľade do vyšetrovne MR od okna ovládača MR po pravej strane od gantry ARO stroj (prechodky, el. zásuvky, medicinálne plyny a odťah anestetických plynov) a infúzne pumpy (elektrické zásuvky), po ľavej strane od gantry monitor vitálnych funkcií (el. zásuvky, zosilovač signálu). |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
271. | Špeciálne prispôsobená Faradayova klietka na otrasy spôsobené seizmickou alebo stavebnou činnosťou, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu obrazu. Klietka musí byť vybavená špeciálnou sylomerovou platňou s hrúbkou min. 25 mm pre maximálnu možnú elimináciu vibrácií a hluku. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
272. | Izolácia Faradayovej klietky, jej Rw index, - min. 45 dB okolo celej kabíny na redukciu hluku vzniknutého vo vnútri kabíny a redukciu vibrácií z okolia RF kabíny. Izolácia podlahy v RF kabíne musí byť min. 75 dB pod celou kabínou. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
273. | Núdzové vytiahnutie hélia - quench rúra (cca 6,5 m) v rámci Faradayovej klietky, aj mimo Faradayovej klietky je predmetom stavebných úprav, ktoré sú sučasťou dodávky technológie MRI. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
274. | LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
275. | Okno do faradayovej klietky o min. Rozmere 2mx1m, spĺňajúca zvukovú izoláciu, špeciálna zvuková izolácia dverí a stien aj stropu pre nadštandardnú redukciu hluku vzniklého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
276. | Špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniknutého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
277. | Kyslíkový monitor nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
278. | MRI kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky a MRI kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
279. | Obe MRI kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. dvom 12" obrazovkám v ovládacej miestnosti, alebo zobrazenie 2 obrazov na 1 väčšej obrazovke v ovládacej miestnosti. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
280. | Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
281. | Chladenie MRI systému pomocou externého chladiča, vrátane pripojenia. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
282. | Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximálny výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenia. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
Položka č. 4 - Injektomat kontrastnej látky MRI kompatibilný
Názov výrobcu / značka / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
doplní uchádzač |  |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
283. | Injektor kontrastnej látky kompatibilný s dodaným MRI |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
284. | V mobilnom brzditeľnom prevedení |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
285. | Programovateľná rýchlosť dávkovania 0,1 - 10 ml/s v krokoch po 0,1 ml |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
286. | Dotykový ovládací displej na injektore |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
287. | Bezdrôtová komunikácia s ovládacou konzolou |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
288. | Bezdrôtová prevádzka (batériové napájanie) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
289. | Použitie a uchytenie rôznych veľkostí fliaš s kontrastnou látkou (10 ml – 200 ml) |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
290. | Možnosť súčasného použitia dvoch rôznych kontrastných látok v originálnych obaloch a preplachu bez potreby výmeny spotrebného materiálu po dobu minimálne 24 hodín |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
291. | Ovládacia konzola umiestnená mimo vyšetrovaciu miestnosť |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx
292. | Plne MRI kompatibilný so skenermi s veľkosťou statického poľa 3T |  |  |  | áno / nie |  | áno | xxx