## cenová ponuka
CENOVÁ PONUKA
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Kontakt (tel., email):
Cenovú ponuku vypracoval:
Položka | Množstvo | Cena za ks bez DPH | Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH | DPH v % | Celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH
Regionálna oxymetria - NIRS v zmysle prílohy : Podrobný opis predmetu zákazky | 2 |  | 0 |  | 0
aEEG monitor v zmysle prílohy : Podrobný opis predmetu zákazky | 1 |  | 0 |  | 0
Monitor hlavových nervov v zmysle prílohy : Podrobný opis predmetu zákazky | 1 |  | 0 |  | 0
EEG monitor v zmysle prílohy : Podrobný opis predmetu zákazky | 1 |  | 0 |  | 0
Miesto: ...................................
Dátum: ...................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača

## aEEG
Podrobný opis predmetu zákazky Časť 2: aEEG
Monitor cerebrálnych funkcií - aEEG
Názov uchádzača:
Sídlo spoločnosti:
Kontaktná osoba:
tel.číslo:
email:
Výrobca ponúkaného zariadenia:
Typové označenie:
ŠUKL kód (ak je to relevantné):
Trieda zdravotníckej pomôcky:
Minimáne požadované technické parametre zariadenia |  |  | Uviesť áno/nie, resp. presný parameter*
P.č. | Parameter | Požadovaná hodnota | Uchádzačom navrhovaná hodnota
Monitor cerebrálnych funkcií - aEEG |  | 1 ks
1 | Prístroj na monitorovanie cerebrálnych funkcií (aEEG CFM) novorodencov neinvazívnym spôsobom pomocou čiapočky s elektródami | Áno
2 | Systém aEEG CFM novorodencov | Áno
3 | Monitor cerebrálnych funkcií –amplitúdového EEG | Áno
4 | Kompaktný panelový „all-in-one“ počítač s dotykovým displejom vhodný pre medicínske aplikácie (priestory JIS), so vstavanou batériou pre minimálne 3 hodiny prevádzky s uhlopriečkou | min. 20"
5 | Prístroj musí umožňovať záznam aEEG (amplitúdové EEG) - záznam cerebrálnej aktivity a abnormalít | Áno
6 | Počet kanálov | min. 11
7 | Prístroj musí umožňovať záznam aEEG z oboch hemisfér separátne ako aj súčasne - jednokanálový a dvojkanálový režim ako aj 11 kanálový záznam | Áno
8 | záznam cez predlžovací záznamový modul a priamo zo záznamovej hlavice pre prípad poškodenia záznamového modulu | Áno
9 | Monitor musí umožňovať priebežné monitorovanie a záznam mozgovej aktivity aEEG | Áno
10 | Online monitoring impedancie a online detekcia prerušenia elektród | Áno
11 | Video záznam s bezdrôtovej IP kamery s IR podsvietením
12 | Možnosť prepojenia s NIRS | Áno
13 | Indikovaný tiež pre monitorovanie nedonosených novorodencov od gestačného veku 24 týždňov | Áno
14 | Zobrazenie aEEG musí byť v tzv. „Grayscale“ - polychromatické zobrazenie aEEG záznamu podľa dominantnej distribúcie napätia | Áno
15 | Prístroj musí umožňovať záznam "surového" EEG ako aj on-line monitorovanie impedancie snímacích elektród pre elimináciu artefaktov spôsobených ich nesprávnou aplikáciou | Áno
16 | Prístroj musí umožňovať vkladanie tzv. "markerov" - záznam udalostí ovplyvňujúcich monitorovanie (vplyv liekov, manipulácie a iných zásahov na funkcie mozgu) | Áno
17 | Preddefinované markery musí byť možné dopĺňať vlastnými | Áno
18 | Detekcia nefyziologických signálov (artefaktov) s plne automatickým vlkadaním upozorňujúcich markerov do zázname aEEG | Áno
19 | Výpočet a zobrazenie indexu BSR (Burst Suppresion Ration) | Áno
20 | farebné zvýraznenie aEEG kriviek pre jednoduchšie hodnotenie trendu vyšetrenia | Áno
21 | Výpočet a zobrazenie indexu IBI (Inter Burst Interval) | Áno
22 | Komunikačné protokoly GDT a LSL implementované v riadiacom programe | Áno
23 | Monitor musí umožňovať použitie EEG čiapočiek (pre skríningové monitorovanie neurologického statusu novorodenca) ako aj hydrogélových a ihlových elektród | Áno
24 | Možnosť generovať a ukladať snímok obrazovky min. do formátu pdf alebo png | Áno
25 | prístroj musí umožňovať export dát min. do EDF formátu | Áno
26 | Možnosť automatického exportu/importu anonymizovaných vyšetrení | Áno
27 | farebné zvýraznenie aEEG kriviek pre jednoduchšie hodnotenie trendu vyšetrenia | Áno
28 | Bezplatná a počtom neobmedzená licencia záznamového/prehliadacieho softwaru | Áno
29 | Bezplatná online podpora | Áno
30 | Lokalizovaný softvér pre ovládanie v slovenskom, resp. českom jazyku | Áno
Minimálna požadovaná zostava prístroja pre CFM
31 | Prístroj pre CFM podľa v.u. požiadaviek a špecifikácie | Áno
32 | Medicínsky, tzv. "all-in-one" PC s plochým dotykovým displejom | Áno
33 | Softvér pre monitorovanie a spracovanie dát | Áno
34 | CFM zosilňovač | Áno
35 | softvér pre monitorovanie a spracovanie dát s neobmedzenou licenciou áno pre inštaláciu na ďalšie počítače | Áno
36 | Prepojovacia jednotka pre pripojenie elektród | Áno
37 | EEG čiapočky s vymeniteľnými elektródamy | min. tri novorodenecké veľkosti
38 | Stolík pojazdný, s manipulačnou rúčkou, brzdenými kolieskami, košíkom na príslušenstvozdravotnícka certifikácia, jednoduchá údržba | Áno
* | Ponúkané tovary musia spĺňať všetky položky z prílohy č. 4 A Opis predmetu zákazky, teda na všetky položky v uvedenej tabuľke musí byť zo strany uchádzača uvedená odpoveď „áno“, prípadne ponúkaná hodnota predmetu zákazky musí byť v súlade s požadovanou hodnotou predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa. Pre vylúčenie pochybností - v prípade výkonnostných parametrov (kde je uvedená požadovaná konkrétna hodnota) uchádzač uvedie konkrétne hodnoty ním ponúkaného predmetu plnenia, z ktorých musí byť jednoznačne zrejmé, ako spĺňajú všetky požiadavky na podrobnú požadovanú špecifikáciu predmetu plnenia uvedenú v stĺpci D tabuľky špecifikácie (Požadovaná hodnota). V prípade funkčných parametrov uchádzač vyberie jednu z možností - "áno" v prípade, že danú funkčnú požiadavku ním ponúkaný predmet plnenia spĺňa alebo "nie" - v prípade, že funkčnú požiadavku ponúkaný predmet plnenia nespĺňa. Ponuka spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky v prípade, že uvedená hodnota výkonnostného parametra je v požadovanej výške/rozmedzí a v prípade funkčného parametra je uvedené „áno“.
V............................................., dňa .............................................. |  |  | .........................................................................
meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti

## EEG
Podrobný opis predmetu zákazky Časť 2: EEG
EEG prístroj
Názov uchádzača:
Sídlo spoločnosti:
Kontaktná osoba:
tel.číslo:
email:
Výrobca ponúkaného zariadenia:
Typové označenie:
ŠUKL kód (ak je to relevantné):
Trieda zdravotníckej pomôcky:
Minimáne požadované technické parametre zariadenia |  |  | Uviesť áno/nie, resp. presný parameter*
P.č. | Parameter | Požadovaná hodnota | Uchádzačom navrhovaná hodnota
EEG prístroj |  | 1 ks
1 | Digitálny prístroj LTM EEG | Áno
2 | Plne digitálny prístroj na vyšetrenie EEG s počtom kanálov | min. 39
3 | Počet monopolárnych kanálov | min. 24
4 | Počet monopolárnych kanálov, prepínateľných na bipolárne kanály | min. 8
5 | Počet DC kanálov | min. 2
6 | Počet kanálov pre oxymetriu (SpO2, HR, pulz) | min. 3
7 | Počet vstavaných kanálov pre senzor polohy tela | min. 1
8 | Počet vstavaných respiračných kanálov pre induktívne senzory dýchania bruchom a hrudníkom | min. 2
9 | Hardverová vzorkovacia frekvencia | min. 16 kHZ
10 | Hardverové rozlíšenie konverzie každého A/D prevodníka | min. 24 bit
11 | Ovládací dotykový terminál | Áno
14 | Vstupná impedancia | min. 10 Gohm
16 | Napájanie hlavice možné cez kábel | Áno
18 | Nepretržité nahrávanie aj počas výmeny batérií v hlavici | Áno
19 | Licencia SW pre natáčanie, vyhodnocovanie a zálohovanie EEG | Áno
20 | Licencia SW pre snímanie videa v rozlíšení FullHD | Áno
21 | FullHD video kamera s montážou na stenu | min. 1920*1080 pix.
22 | Pan / Tilt / Zoom ovládaný priamo z EEG softvéru | Áno
23 | Optický zoom | min. 10x
24 | Automatické prepínanie denného a nočného režimu | Áno
26 | Prídavná externá IR lampa | Áno
27 | Počet užívateľských presetov pre uloženie PTZ pozícií kamery v EEG softvéry | min. 2
28 | Počet užívateľských presetov pre uloženie PTZ pozícií v kamere | min. 128
29 | Prepínateľné jazykové verzie software včítane Slovenskej | Áno
30 | Softvér pre automatické vyhľadávanie artefaktov, ostrých vĺn a epileptoformých javov, vo vybranom úseku EEG alebo v celom zázname | Áno
31 | Licencia softvér pre EEG Brain Mapping | Áno
32 | Počítač pre EEG prístroj, ktorý spĺňa požiadavky programu EEG | Áno
33 | Výkonný procesor | min. 10 jadier
34 | RAM | min. 16 GB
35 | Systémový disk SSD | min. 256 GB
36 | Dátový disk SSD | min. 2 TB
37 | Grafická karta - VideoRAM | min. 4 GB
38 | FullHD Monitor | min. 27"
39 | PC-klávesnica, myš | Áno
40 | záložný zdroj napájania UPS | min. 900 VA
41 | Operačný systém | Áno
42 | Mobilný vozík s oddeľovacím transformátorom | min. 500 W
43 | Nezávislý stojan na pripevnenie EEG hlavice | Áno
44 | Pacientske popruhy pre uchytenie hlavice priamo na pacientovi pre bezdrátový režim | Áno
45 | Sekundárny monitor pre sesterskú izbu vzdialenosť 20m | min. 24"
46 | Minimálne 2 x spánkové EEG čiapky štandardnej veľkosti. Vhodné pre dlhodobý monitoring | min. 2
47 | EEG gél | min. 1 l
48 | Dávkovacia striekačka | min. 2 ks
49 | Jednorazové tupé ihly | min. 100 ks
50 | Centrálna prezeracia a vyhodnocovacia stanica pre EEG, pre hodnotenie FullHD VideoEEG záznamov, tlač reportov a EEG kriviek vrátane archivácie a domovská stanica pre Holter | Áno
51 | Počítač pre EEG prístroj, ktorý spĺňa požiadavky programu EEG | Áno
52 | Výkonný procesor | min. 10 jadier
53 | RAM | min. 16 GB
54 | Systémový disk SSD | min. 256 GB
55 | Dátový disk SSD | min. 2 TB
56 | Grafická karta - VideoRAM | min. 4 GB
57 | FullHD Monitor | min. 27"
58 | PC-klávesnica, myš, čítačka kariet | Áno
59 | záložný zdroj napájania UPS | min. 900 VA
60 | Operačný systém Windows 11 | Áno
61 | Licencia softvér pre prezeranie a vyhodnocovanie EEG záznamov | Áno
62 | Licencia softvér pre prezeranie HD video | Áno
63 | Archivácia na dátovom serveri pre vyhodnocovanie a ďalšie spracovanie záznamov | Áno
64 | Softvér pre automatické vyhľadávanie artefaktov, ostrých vĺn a epileptoformých javov, vo vybranom úseku EEG alebo v celom zázname | Áno
65 | Licencia softvér pre EEG Brain Mapping | Áno
66 | Softvér pre export EEG záznamu vrátane prenosného prehliadača na flash disk | Áno
67 | Databáza formátu SQL | Áno
68 | Možnosť kryptovania databázy | Áno
69 | Možnosť individuálnej zmeny mierky zobrazenia jednotlivých EEG kriviek | Áno
70 | Možnosť individuálneho skrytia zobrazenia jednotlivých EEG kriviek | Áno
72 | Nastaviteľné profily pre rôzne vyšetrovacie alebo vyhodnocovacie režimy | Áno
73 | Nastaviteľný hardwareový aj softwareový filter - HPF aj LPF. Softwareová filtrácia online aj offline | Áno
74 | Možnosť ukladania nefiltrovaných kriviek | Áno
75 | Možnosť vytvárania montáží s voľbou ľubovoľného zvodu ako referenčného | Áno
76 | Možnosť prehliadania a popisovania práve natáčaného aktuálneho záznamu EEG | Áno
77 | Dátový a databázový server | Áno
78 | NAS server s minimálne 8xSATA pozíciami | Áno
79 | HDD pre server 8TB, 6Gb/s, 256MB cache, 7200 otáčok | min. 4
80 | Switch 16x GbE RJ45 switch, PoE 64W | Áno
81 | Sieťové LAN prepojenie všetkých staníc | Áno
* | Ponúkané tovary musia spĺňať všetky položky z prílohy č. 4 A Opis predmetu zákazky, teda na všetky položky v uvedenej tabuľke musí byť zo strany uchádzača uvedená odpoveď „áno“, prípadne ponúkaná hodnota predmetu zákazky musí byť v súlade s požadovanou hodnotou predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa. Pre vylúčenie pochybností - v prípade výkonnostných parametrov (kde je uvedená požadovaná konkrétna hodnota) uchádzač uvedie konkrétne hodnoty ním ponúkaného predmetu plnenia, z ktorých musí byť jednoznačne zrejmé, ako spĺňajú všetky požiadavky na podrobnú požadovanú špecifikáciu predmetu plnenia uvedenú v stĺpci D tabuľky špecifikácie (Požadovaná hodnota). V prípade funkčných parametrov uchádzač vyberie jednu z možností - "áno" v prípade, že danú funkčnú požiadavku ním ponúkaný predmet plnenia spĺňa alebo "nie" - v prípade, že funkčnú požiadavku ponúkaný predmet plnenia nespĺňa. Ponuka spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky v prípade, že uvedená hodnota výkonnostného parametra je v požadovanej výške/rozmedzí a v prípade funkčného parametra je uvedené „áno“.
V............................................., dňa .............................................. |  |  | .........................................................................
meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti