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SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY – VEREJNÁ SÚŤAŽ
(TOVARY)

(A)
POKYNY PRE UCHÁDZAČA


PREDMET ZÁKAZKY:
[bookmark: _Hlk74051941][bookmark: _Hlk234306805]   Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES



ÚVOD

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania predmetnej zákazky.

Predpokladá sa, že záujemcovia dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny a lehoty obsiahnuté v súťažných podkladoch. Ak uchádzač nedodá všetky požadované doklady, informácie a dokumentáciu alebo ak ním predložená ponuka nebude zodpovedať podmienkam uvedeným v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v súťažných podkladoch, bude jeho ponuka v súlade s ustanoveniami zákona a týchto súťažných podkladov zo zadávania predmetnej zákazky vylúčená.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zabezpečil aj súhlasy všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v prípade, ak to bolo potrebné. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.


Časť I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
1.1 Identifikačné údaje
názov:	Univerzita Komenského v Bratislave 
	Jesseniova lekárska fakulta v Martine
	Malá Hora 4A/10701
	036 01 Martin
 IČO:	00397865
zastúpený:	prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. – dekanka fakulty
profil verejného         
obstarávateľa:	https://lnk.sk/ejxgq

1.2 Kontaktné údaje
adresa:	Univerzita Komenského v Bratislave 
	Jesseniova lekárska fakulta v Martine
	Malá Hora 4A/10701
	036 01 Martin
kontaktná osoba:	Ing. Jana Pedanová
tel.:	+421 43 9279204
e-mail:	jana.pedanova@uniba.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Krátky opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka tovaru v rámci projektu „Inovatívne postupy v liečbe respiratívnych ochorení“ (INPORES) a to prístrojové a laboratórne vybavenie pre dosiahnutie cieľov projektu. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov. 

Predpokladaná hodnota predmetu celej zákazky bez DPH: 1 511 845,29 EUR bez DPH. 
Predpokladaná hodnota predmetu jednotlivých častí zákazky v EUR bez DPH je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
	časť 1
	01OV1 Pletyzmografický set pre laboratórne zvieratá
01OV2 Set na inhalačnú anestézu zvierat a monitoring životných funkcií
	113 733,00

	časť 2
	01OV4 Stolový automatizovaný multiplexový analyzátor so zobrazovacím systémom
	63 270,00

	časť 3
	01OV5 Prietokový 6-kanálový cytometer
02OV2 Centrifúga
	82 958,60

	časť 4
	02OV1 Hlbokomraziaci box
02OV3 Laboratórny Mixér
02OV4 Trepačka
03OV2 Autoklávový sterilizátor
03OV3 Všestranný UV-VIS absorbančný spektrofotometer
03OV4 Stolná mikrocentrifúga s rotorom
03OV6 Automatická vákuová stanica s rotačnou odparkou
03OV7 Analytická semi-mikro váha
05OV4 Systém pre rýchly transfer na blotovaciu membránu
05OV6 Hlbokomraziaci box
05OV10 Trepačka
05OV11 Analógový VORTEX
01OV3 Laminárny box
	116 896,56

	časť 5
	05OV8 Centrifúga
05OV13 Analytická váha
05OV14 Stôl pre umiestnenie analytických váh
05OV15 Prístrojový set hmotnostného detektora a generátor dusíka
	764 513,54

	časť 6
	03OV9 Mobilný intubačný bronchoskop
03OV10 Odsávacia sada pre mobilný intubačný bronchoskop
	22 560,00

	časť 7
	05OV3 Vertikálna elektroforéza
05OV5 Automatická elektroforéza
	35 638,00

	časť 8
	05OV7 PCR box
05OV12 Digitálny VORTEX
	5 729,34

	časť 9
	03OV5 Plnoautomatický acidobázický analyzátor krvných plynov	
	12 733,50

	časť 10
	03OV8 Sálová centrifúga s 3 rotormi
	61 750,00

	časť 11
	05OV1 Stolový sekvenátor 
05OV9 Laboratórny Mixér
	187 562,75

	časť 12
	03OV1 Anesteziologický prístroj
	44 500,00



2.2 CPV kód (spoločný slovník obstarávania)
	hlavný predmet
	hlavný slovník
	doplnkový slovník
(ak sa uplatňuje)

	38000000-5
	Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
	

	38430000-8   
	Detekčné a analytické prístroje
	

	38433100-0 
	Hmotnostné spektrometre
	

	42931100-2  
	Laboratórne odstredivky a príslušenstvo
	

	33124100-6   
	Diagnostické prístroje
	

	39711120-6  
	Chladničky a mrazničky
	

	33168000-5 
	Endoskopické prístroje
	

	33172100-7
	Prístroje na anestéziu
	


2.3  Predmet nadlimitnej zákazky sa zadáva postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods.7 ZVO pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, formou elektronického verejného obstarávania  (ďalej len „EVO“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ (OJEU) a vo Vestníku verejného obstarávania. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
3. Komplexnosť zákazky
3.1 Zákazka je rozdelená na 12 častí. Uchádzač predloží elektronickú ponuku na jednu, viaceré alebo všetky časti zákazky, podľa možností a uváženia uchádzača. 
3.2 Časti zákazky:
Časť 1	-       01OV1 Pletyzmografický set pre laboratórne zvieratá
· 01OV2 Set na inhalačnú anestézu zvierat a monitoring životných funkcií
Časť 2	-       01OV4 Stolový automatizovaný multiplexový analyzátor so zobrazovacím systémom
Časť 3	-       01OV5 Prietokový 6-kanálový cytometer
· 02OV2 Centrifúga
Časť 4	-        02OV1 Hlbokomraziaci box
· 02OV3 Laboratórny Mixér
· 02OV4 Trepačka
· 03OV2 Autoklávový sterilizátor
· 03OV3 Všestranný UV-VIS absorbančný spektrofotometer
· 03OV4 Stolná mikrocentrifúga s rotorom
· 03OV6 Automatická vákuová stanica s rotačnou odparkou
· 03OV7 Analytická semi-mikro váha
· 05OV4 Systém pre rýchly transfér na blotovaciu membránu
· 05OV6 Hlbokomraziaci box
· 05OV10 Trepačka
· 05OV11 Analógový VORTEX
· 01OV3 Laminárny box
Časť 5	-        05OV8 Centrifúga
· 05OV13 Analytická váha
· 05OV14 Stôl pre umiestnenie analytických váh
· 05OV15 Prístrojový set hmotnostného detektora a generátor dusíka
Časť 6	-        03OV9 Mobilný intubačný bronchoskop
· 03OV10 Odsávacia sada pre mobilný intubačný bronchoskop
Časť 7	-       05OV3 Vertikálna elektroforéza
· 05OV5 Automatická elektroforéza
Časť 8	-       05OV7 PCR box
· 05OV12 Digitálny VORTEX
Časť 9	-       03OV5 Plnoautomatický acidobázický analyzátor krvných plynov
Časť 10	-       03OV8 Sálová centrifúga s 3 rotormi
Časť 11	-       05OV1 Stolový sekvenátor
· 05OV9 Laboratórny Mixér
Časť 12 	-       03OV1 Anesteziologický prístroj

4. Variantné riešenie
4.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.
5. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania
5.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Programu Slovensko, projektu „Inovatívne postupy v liečbe respiratívnych ochorení“, kód projektu: 401101C648 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
5.2 Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky v súlade s návrhom zmluvy, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov.
5.3 Financovanie bude realizované formou bezhotovostného platobného styku podľa zmluvných podmienok.
6. Zmluva
6.1 Výsledkom zadávania tejto zákazky bude kúpna zmluva/kúpne zmluvy pre každú časť   zákazky  samostatne, uzatvorená/uzatvorené s úspešným uchádzačom/uchádzačmi jednotlivých častí. (ďalej len „Zmluva“)  Zmluva bude uzatvorená v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona o verejnom obstarávaní.
6.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu zákazky tvorí časť (D). Zmluvné podmienky, v súlade s časťou (B) Opis predmetu zákazky a časťou (C) Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. Znenie zmluvy je záväzné, uchádzač nie je oprávnený meniť ustanovenia zmluvy. V prípade pripomienok k zmluve je potrebné, aby uchádzači využili inštitúty uvedené v zákone (žiadosť o vysvetlenie). Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súhlasí so zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov.
6.3 Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom do uplynutia lehôt v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
6.4 Výkon kontroly/auditu/overovania sa môže uskutočniť aj v čase po ukončení trvania zmlúv  tejto zákazky do doby ukončenia účinnosti všetkých Zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, na základe ktorých dochádza k financovaniu predmetu zákazky.
7. Miesto a lehota plnenia
7.1 Miesto plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 4C, Malá Hora 4D, 036 01 Martin.
7.2 	Lehota dodania tovaru 


2

	Časť č. 1
	do 20 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 2 
	do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 3
	do 16 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 4 
	do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 5
	do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 6
	do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 7
	do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 8
	do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 9
	do 5 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 10
	do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 11
	do 8 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

	Časť č. 12
	do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy



8. Oprávnený uchádzač
8.1 Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina dodávateľov (ďalej len „skupina“) podľa § 37 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny, oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. 
9. Definovanie ponuky a spôsob predloženia
9.1 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
9.2 Ponuku na predmet zákazky uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk elektronickou formou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „systém EPVO“), ktorý je prevádzkovaný Úradom vlády SR a prístupný na webovej adrese:  https://www.isepvo.sk/.
9.3 Elektronickú ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý sa zaregistroval do systému EPVO (https://www.isepvo.sk/). 
10. Platnosť ponuky
10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
10.2 Lehota viazanosti ponúk:  12 mesiacov od uplynutia lehoty na  predkladanie ponúk, uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
11. Náklady na ponuku
11.1 Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
11.2 Ponuky predložené v súlade s bodom 24 sa počas lehoty viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú verejnému obstarávateľovi ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.

12. Podmienky zrušenia zadávania zákazky
12.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z podmienok v súlade s § 57 ods. 1 zákona.
12.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolností podľa § 57 ods. 2 zákona.
12.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ výsledkom verejnej súťaže bude vyššia finančná hodnota ponuky úspešného uchádzača ako predpokladaná hodnota zákazky/časti zákazky.
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.





Časť II.
KOMUNIKÁCIA, DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE

13. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami/uchádzačmi
13.1 V súlade s ustanovením § 20 ZVO sa komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní písomne výhradne v slovenskom jazyku (prípadne českom jazyku) systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom Elektronickej platformy IS EPVO, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.
13.2 Je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na adrese https://www.isepvo.sk/ , kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.
13.3 Príručka používateľa informačného systému Elektronického verejného obstarávania – IS EPVO je k dispozícii na adrese: https://www.isepvo.sk/dokumentacia/
13.4 Verejný obstarávateľ uverejní v profile verejného obstarávateľa, ktorý je prepojený s elektronickou platformou informácie a dokumenty podľa § 43 ods. 1 a ods. 2 a podľa § 64 ZVO a poskytuje k nim bezodplatne neobmedzený prístup.
13.5 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, aby v IS EPVO si aktivovali funkciu „Aktivácia notifikácie“. Aktivácia notifikácie – vytvorí väzbu na danú zákazku a aktivuje zasielanie notifikačných e-mailov v rámci vysvetľovania súťažných podkladov, schválenia všeobecnej žiadosti a oznamov pre záujemcov/uchádzačov, ak verejný obstarávateľ v rámci danej zákazky vyššie uvedené použije, a ktoré verejný obstarávateľ v relevantných prípadoch zverejňuje aj na svojom profile/profile zákazky uvedenom v bode 1.1 tejto časti súťažných podkladov.
13.6 Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme IS EPVO.
13.7 Na iný spôsob komunikácie, ako je vyššie uvedený verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ.
13.8 V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk. 
14. Vysvetľovanie súťažných podkladov
14.1 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ponúk, v SP alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže záujemca v lehote na predkladanie ponúk požiadať o ich vysvetlenie výhradne prostredníctvom https://www.isepvo.sk/ - komunikácia.
14.2 Vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
14.3 Vysvetlenia a doplnenia údajov uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom budú zároveň zverejnené na Profile verejného obstarávateľa.
15.  Obhliadka miesta plnenia
15.1 Obhliadka sa neuplatňuje. 



Časť III.
PRÍPRAVA PONUKY
16. Jazyk ponuky
16.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku  Slovenskej republiky, t. j. v slovenskom jazyku. 
16.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 
17. Obsah ponuky
17.1 Ponuka  sa  predkladá  v elektronickej  forme  prostredníctvom  systému  EVO. Doklady predložené uchádzačom môžu byť v súlade s § 49 ods. 7 ZVO kópie originálnych dokladov v elektronickej podobe (odporúčaný formát „pdf“). Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty:
17.1.1 Sprievodný list vygenerovaný systémom EVO.
17.1.2 Identifikačné údaje uchádzača - (Príloha č.7).  Uchádzač predkladá spoločne za všetky časti na ktoré predkladá ponuku.
17.1.3 Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov a plnú moc pre osobu, ktorá sa zaregistrovala v systéme EVO ako „Osoba oprávnená podpisovať ponuku“ a osoba, ktorá bude konať v mene všetkých osôb uchádzača v prípade, ak právo konať v mene uchádzača majú súčasne viaceré osoby uchádzača  (Príloha č.4). Uchádzač predkladá spoločne za všetky časti na ktoré predkladá ponuku 
17.1.4 Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže. Verejný obstarávateľ odporúča postupovať podľa  Prílohy č. 8  Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže. Uchádzač predkladá spoločne za všetky časti na ktoré predkladá ponuku. 
17.1.5 Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach – príloha č. 3 KZ týchto súťažných podkladov.
17.1.6 že ponuku predkladá skupina dodávateľov) v súlade s bodom 8.1 súťažných podkladov.
17.1.7 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto SP. Tieto  môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predkladá samostatne za každú časť na ktorú predkladá ponuku.
17.1.8 Návrh kúpnej zmluvy pre príslušnú časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku, spracovaný podľa časti (D) Zmluvné podmienky súťažných podkladov podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, vrátane príloh. Zmluvné podmienky nesmú byť v rozpore s Zmluvnými podmienkami, uvedenými verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač predkladá samostatne za každú časť na ktorú predkladá ponuku.
17.1.9 Špecifikácia vo formáte „xls“ a aj podpísané vo formáte „pdf“ pre príslušnú časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku a to vo forme vyplnenia Prílohy č.1/1 – 1/12 KZ (podľa časti, na ktorú uchádzač ponuku predkladá) – Opis predmetu zákazky 
17.1.10 Podrobný opis technických a funkčných vlastností (technický list ponúkaného tovaru alebo  link na ponúkaný tovar, na ktorom sú uvedené technické informácie  alebo iný dokument, preukazujúci splnenie minimálnych požiadaviek na predmet zákazky), ktorý je v súlade s časťou (B) Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Uchádzač zároveň uvedie konkrétne typové označenie navrhovaného zariadenia/zariadení. 

17.1.11 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk pre príslušnú časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku, v súlade s časťou (F) Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia súťažných podkladov. Návrh na plnenie kritérií tvorí Prílohu  č.2/1 – 2/12 KZ týchto súťažných podkladov (podľa časti, na ktorú uchádzač ponuku predkladá). Dokument musí byť podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač predkladá samostatne za každú časť na ktorú predkladá ponuku.

17.1.12 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 ZVO (Príloha č. 5) Uchádzač predkladá spoločne za všetky časti na ktoré predkladá ponuku.
17.1.13 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k uplatňovaniu medzinárodných sankcií (Príloha č. 6) Uchádzač predkladá spoločne za všetky časti na ktoré predkladá ponuku.
17.1.14 Verejný obstarávateľ nastavil v zákazke v IS EPVO štruktúrované kritériá a uchádzač musí pri predkladaní ponuky v IS EPVO tieto štruktúrované kritériá vyplniť pre každú časť, na ktorú ponuku predkladá. Bez vyplnenia štruktúrovaných kritérií nemôže predložiť ponuku.
18. Splnenie podmienok účasti uchádzačov 
18.1 Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti predložením dokladov resp. dokumentov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti (E) Podmienky účasti súťažných podkladov. Uchádzači pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument. Uchádzači môžu pri preukázaní splnenia podmienok účasti využiť aj kombináciu týchto možností.
18.2 Verejný obstarávateľ požaduje, v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom, aby vo svojej ponuke predložil Štandardný formulár jednotného európskeho dokumentu. Ďalšie informácie sú uvedené v časti E. Podmienky účasti týchto súťažných podkladov. 
18.3 Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne:
1. za seba, 
a) za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
b) za subdodávateľov (ak je relevantné)
18.4 Ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, jednotný európsky dokument predkladá každý člen skupiny osobitne. 
18.5 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

18.6 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne prostredníctvom systému EVO požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,  ak verejný obstarávateľ  neurčí dlhšiu  lehotu. Podľa ustanovenia  § 39  ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy,  ak má  k  dokladom  prístup  podľa §  39 ods.  4 zákona  o verejnom  obstarávaní  napr. v prípade zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 

Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s § 55 ods. 1 a § 66 ods. 7 zákona.  
19. Zábezpeka
19.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
20. Mena a ceny uvádzané v ponuke
20.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
20.2 Uchádzač je povinný do navrhovaných jednotkových cien zahrnúť všetky priame a nepriame náklady a riziká všetkých druhov, v takej výške ako sú potrebné pre riadne  realizovanie zákazky. Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady, potrebné na  realizáciu plnenia predmetu zákazky.
20.3 Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v mene EUR, so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
20.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“). Skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie v predloženej ponuke.
20.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, zmluvná cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by počas plnenia predmetu zákazky sa stal platiteľom DPH, preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi zohľadniť túto skutočnosť pri svojom návrhu na plnenie kritérií. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, zmluvná cena bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (DPH 23%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.
20.6 Podrobnosti o stanovení zmluvnej ceny sú uvedené v časti (C) Spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
21. Vyhotovenie ponuky
21.1 [bookmark: _Hlk233786948]Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej forme podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom IS EPVO a musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. 
21.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako súbory pdf. poprípade jpg.
V zmysle Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy pri zverejňovaní súborov na web stránke je potrebné dodržať nasledovné formáty súborov:
· (.pdf, .html, .htm, .xhtml, .odt, .txt, .docx) pri textových výstupoch,
· (.ods, .xlsx) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky,
· (.zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz) pre kompresiu súborov,
· (.gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, jif, .tif, .fiff, .svg, .png) pri grafických súboroch.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači pri predkladaní elektronickej ponuky dodržali komunikačné formáty v súlade s vyššie citovaným Výnosom.
21.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky požadované v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a podľa týchto súťažných podkladov sa predkladajú v elektronickej podobe ako naskenované originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. V prípade, že sú doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača, vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.  
21.4 Ponuka bude vylúčená z hodnotenia, ak bude obsahovať akékoľvek úpravy, dodatky alebo zmeny súťažných podkladov, ktoré neboli predmetom dodatkov vydaných verejným obstarávateľom, ako aj v prípade jej neúplného, alebo nesprávneho vyplnenia alebo bude obsahovať podmieňované plnenie zo strany uchádzača.

Časť IV.
PREDKLADANIE PONUKY

22. Lehota na predkladanie ponúk
22.1 Ponuka sa v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) ZVO predkladá v elektronickej podobe prostredníctvom IS EPVO, v lehote na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Po uvedenom čase nebude už uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky.
23. Predloženie ponuky
23.1 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
23.2 Ponuka vyhotovená podľa bodu 21 a obsahujúca dokumenty a doklady podľa bodu 17 časti (A) Pokyny na vypracovanie ponuky týchto súťažných podkladov sa predkladá v elektronickej forme podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom IS EPVO.
23.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky požadované v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a podľa týchto súťažných podkladov sa predkladajú v IS EPVO elektronicky ako naskenované originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. Platí, že vložené doklady a dokumenty ponuky, u ktorých sa vyžaduje podpis, budú podpísané na originálne vyhotovenom dokumente a následne naskenované, uložené do súboru .pdf resp. .jpg a takto vložené do systému EPVO. Všeobecne ale platí, že všetky dokumenty vložené do systému EPVO sú podpísané elektronickým podpisom, ktorý je záujemcovi pridelený pri registrácii do zákazky samotným systémom.
23.4 Uchádzač predloží dokumenty a súbory tvoriace ponuku prostredníctvom systému EVO vo formátoch uvedených v príslušných bodoch týchto súťažných podkladov. Názvy súborov nesmú obsahovať diakritiku a slová musia byť spojené podčiarkovníkom, napr. Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf . Ak uchádzač túto požiadavku nesplní, systém EPVO môže dokument neprijať.
23.5 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
24. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
24.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť a to do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto súťažných podkladoch v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky). 
Časť V.
OTVÁRANIE A ÚVODNÉ VYHODNOTENIE PONÚK

25. Otváranie ponúk
25.1 Čas otvárania/sprístupnenia ponúk a miesto je v súlade s § 52 ods. 1 ZVO uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania tejto zákazky.
25.2 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 ZVO umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EPVO. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
25.3 Po otvorení ponúk, resp. po ich sprístupnení komisia určená verejným obstarávateľom vykoná všetky úkony podľa ZVO. 
25.4 V určenom termíne otvárania ponúk sa všetky ponuky, ktoré boli vložené do „Štruktúrovaných kritérií“ v EVO v lehote na predkladanie ponúk, automaticky sprístupnia na otvorenie prostredníctvom on-line funkcionality  EVO.
25.5 Po otvorení ponúk sa vykonajú všetky úkony súvisiace s vyhodnotením ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní, úkony súvisiace s požiadaním o vysvetlenie ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky, ak to je uplatniteľné podľa § 53 ods. 2 ZVO; úkony súvisiace s vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 40 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, úkony súvisiace s požiadaním o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti; úkony súvisiace s vylúčením uchádzačov, ak to prichádza do úvahy v súlade s ustanoveniami zákona.
25.6 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26. Preskúmanie ponúk
26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len tie ponuky, ktoré boli predložené v lehote na predkladanie ponúk.
26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a pokynom uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore so súťažnými podkladmi alebo nie je neregulárna alebo inak neprijateľná. Ostatné ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky alebo budú obsahovať obmedzenia a výhrady, budú z verejného obstarávania vylúčené.
26.3 O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne prostredníctvom systému EVO upovedomený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
27. Vysvetľovanie ponúk
27.1 Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v súlade so znením § 40 ods. 4 zákona. Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom systému EVO požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti.
27.2 Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom systému EVO požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti v zmysle § 40 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
27.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne prostredníctvom systému EVO požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dokladov v súlade s § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
27.4 Ak ponuka uchádzača bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, komisia prostredníctvom systému EVO požiada uchádzača v zmysle § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač doručí odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom cez systém EVO.
27.5 Vo vysvetlení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním  navrhnutá cena zahrňuje všetky náklady súvisiace  s plnením predmetu zákazky podľa § 2 a 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a uviesť aj informácie podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
27.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nastane niektorý z dôvodov vylúčenia podľa § 40 ods. 6, 7 a 8 resp. podľa § 53 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
27.7 Verejný obstarávateľ  bezodkladne  prostredníctvom  systému EVO  upovedomí  uchádzača, že  bol  vylúčený   s uvedením  dôvodu  a lehoty,  v ktorej  môže  byť  doručená  námietka  podľa  §  170  ods.   3  písm.  d)  zákona o verejnom obstarávaní.
28. Hodnotenie ponúk
28.1 Komisia hodnotí ponuky v súlade s § 40 a § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
28.2 Pri vyhodnocovaní ponúk  posudzuje  komisia  splnenie  podmienok  účasti,  požiadaviek  na  predmet  zákazky a postupuje podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania spôsobom určeným v časti (F) Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
28.3 Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, to znamená, že verejný obstarávateľ využije reverzný postup a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
29. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
29.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuky podľa bodu 28., pričom kritériá a spôsoby výberu najvhodnejšej ponuky sú uvedené v časti (F) Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsoby ich uplatnenia.
29.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najlepšiu ponuku z hľadiska kritérií uvedených v časti (F) Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

Časť VI.
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK, PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY
30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
30.1 Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému EVO pošle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bezodkladne po vyhodnotení oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
30.2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
30.3 Súčasne ostatným uchádzačom pošle oznámenie, že neuspeli. V tomto oznámení uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 
31. Uzavretie zmluvy
31.1 Verejný obstarávateľ ZVO vyzve úspešného uchádzača na predloženie zmluvy. Uchádzač predloží potrebný počet výtlačkov verejnému obstarávateľovi v lehote určenej verejným obstarávateľom. 
31.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu    s úspešným uchádzačom každej časti predmetu zákazky samostatne, v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní. 
31.3 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
31.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní. 
31.5 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí.
31.6 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.
31.7 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
31.8 Zároveň verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS).

31.9 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia, sú povinní v čase uzatvorenia zmluvy byť zapísaní v RPVS, ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje, a mať v predmetnom registri zapísaných všetkých konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom o RPVS.

31.10 Uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
31.11 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
31.12 Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že predmetné verejné obstarávanie bude predložené na predbežnú kontrolu pred uzavretím zmluvy podľa § 184r zákona. 
31.13 V prípade, že orgán kontroly vo svojom oznámení konštatuje nesúlad so zákonom alebo zmluvou a poskytnutí NFP, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať potrebné nápravné opatrenia, vrátane zrušenia postupu verejného obstarávania.


Časť VII.
ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY A REVÍZNE POSTUPY

32. Zrušenie zadávania zákazky
32.1 Verejný obstarávateľ zruší zadávanie predmetnej zákazky podľa podmienok uvedených v bode 12.
32.2 Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému EVO bezodkladne upovedomí uchádzačov o zrušení zadávania predmetnej zákazky s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije na zadávanie zákazky na pôvodný predmet obstarávania.
33. Revízne postupy
33.1 Záujemca alebo uchádzač, ktorý sa domnieva, že postupom verejného obstarávateľa boli alebo mohli byť dotknuté jeho práva alebo právom chránené záujmy, môže voči konaniu verejného obstarávateľa uplatniť revízne postupy v súlade s ustanovením § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
33.2 Okruh dôvodov pre uplatnenie revíznych postupov ustanovuje § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
33.3 V prípade uplatnenia revíznych postupov záujemca alebo uchádzač postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
 
Časť VIII.
DÔVERNOSŤ A ETICKÉ PODMIENKY
34. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
34.1 Informácie,  týkajúce  sa  preskúmavania,   vysvetľovania,  vyhodnocovania,   vzájomného  porovnania  ponúk   a odporúčaní na prijatie ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa/zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
34.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
34.3 Verejný obstarávateľ uverejní informácie a dokumenty podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa.
35. Etické podmienky
35.1 Pri zistení akejkoľvek snahy uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými uchádzačmi alebo ovplyvňovať ktoréhokoľvek člena komisie na vyhodnotenie ponúk alebo zodpovedné osoby verejného obstarávateľa/zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie počas vyhodnocovania, kontroly, porovnávania ponúk, bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
35.2 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
35.3 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak sa pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu
35.4 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
35.5 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,.
35.6 Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom/uchádzačom oboznámiť sa s „Etickým kódexom záujemcu/uchádzača“ a dodržiavať ho. Etický kódex záujemcu/uchádzača je uverejnený na webovom sídle úradu v časti „Záujemca/Uchádzač“ v záložke „Etický kódex záujemcu/uchádzača“. Link:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca

















































SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY – VEREJNÁ SÚŤAŽ
(TOVARY)

(B)
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY


PREDMET ZÁKAZKY:
Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES














1.1  Predmetom zákazky je kúpa a dodávka tovaru v rámci projektu „Inovatívne postupy v liečbe respiratívnych ochorení“ (INPORES) a to prístrojového a laboratórneho vybavenie pre dosiahnutie cieľov projektu a slúžiacich potrebám výučby študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Podrobný opis vrátane technických a funkčných požiadaviek na predmet zákazky a jeho jednotlivých častí sú uvedené v prílohách:
[bookmark: _Hlk233802342]Časť 1: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/1 KZ
Časť 2: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č  1/2  KZ
Časť 3: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/3 KZ
Časť 4: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/4 KZ
Časť 5: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/5 KZ
Časť 6: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/6 KZ
Časť 7: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/7 KZ
Časť 8: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/8 KZ
Časť 9: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/9 KZ
Časť 10: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/10 KZ
Časť 11: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/11 KZ
Časť 12: 	Opis predmetu zákazky	- Príloha č. 1/12 KZ

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.
1.2 V prílohách č. 1/1 - 1/12 Opis predmetu zákazky samostatne pre všetky časti 1 až 12 sú uvedené záväzné technické a funkčné  parametre príslušnej samostatnej časti predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz doplnený slovami "ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO vždy ponúknuť aj ekvivalentný druh tovaru, technicky a kvalitatívne rovnaký alebo s lepšími vlastnosťami, spĺňajúci požiadavky opisu položky (pokiaľ nie je v opise uvedené inak) a slúžiaci rovnakému účelu.  
Upozornenie:
Uchádzač vyplní v závislosti na príslušnej časti predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku v dokumentoch  konkrétnu prílohu (č.1/1 - 1/12 ) – Opis predmetu zákazky. 
















[bookmark: _Hlk233893527]Príloha č. 1/1 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 1
01OV1 Pletyzmografický set pre laboratórne zvieratá – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	[bookmark: _Hlk209769935]Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Súčasti pletyzmografického setu:

	
	3x celotelový pletyzmograf pre laboratórne zvieratá, bez obmedzenia pohybu 
	
	

	
	1x vzduchová pumpa na regulovaný prívod vzduchu do 2 pletyzmografov súčasne
	 
	 

	
	1x prevodník/zosilňovač so 4 pracovnými kanálmi a USB pripojením do softvéru
	
	

	
	3x mikrofón pre registráciu kašľovej odpovede s USB pripojením do softvéru
	
	

	
	3x senzor rozdielu tlaku v pletyzmografe
	
	

	
	3x servisný kit na pripojenie k pletyzmografu, káble a ostatné príslušenstvo
	
	

	
	2x sada prachového filtra k vzduchovej pumpe
	
	

	
	2x sada desikantu do prachového filtra k vzduchovej pumpe
	
	

	
	1x dvojkomorový pletyzmograf (morča) s príslušenstvom (2x kábel)
	
	

	
	2x kužeľovitý úchyt na zvieratá 
	
	

	
	2x nebulizér s príslušenstvom 
	
	

	
	4x nebulizačná hlavica
	
	

	
	5x spojovací kábel na prepojenie nebulizačnej hlavice a nebulizátora
	
	

	
	1x softvér s analýzou záznamu, kompatibilný so systémom Windows
	
	

	
	1x analyzátor respiračného prietoku
	
	

	
	1x analyzátor kašľového prietoku
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr. pletyzmografický set EMKA technologies
	
	




01OV2 Set na inhalačnú anestézu zvierat a monitoring životných funkcií – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Nízkoprietokový digitálny anestetický systém pre laboratórne zvieratá
	
	

	
	ovládanie prostredníctvom dotykového displeja
	 
	 

	
	na displeji aktuálna informácia o prietoku a koncentrácii podávaného anestetika
	
	

	
	nízka spotreba anestetika, funkcia preplachovania kyslíkom
	
	

	
	systém monitorovania telesnej teploty a zohrievania (infračerveným žiarením)
	
	

	
	systém monitorovania životných funkcií (frekvencie srdca, saturácie hemoglobínu kyslíkom, frekvencie dýchania a indexu perfúzie)
	
	

	
	systém automatickej ventilácie na základe hmotnosti zvieraťa 
	
	

	
	monitorovanie CO2 na konci výdychu (end-tidal CO2)
	
	

	
	kompatibilný s najčastejšie používanými inhalačnými anestetikami 
	
	

	
	možnosť exportu údajov do PC
	
	

	
	bezpečnostné alarmy (vrátane zmien fyziologických funkcií)
	
	

	
	súčasťou aj štartovacie sady pre potkana/morča a myš
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr. SomnoSuite systém (Kent Scientific)
	
	



























Príloha č.1/2 KZ	 Opis predmetu zákazky
Časť 2
01OV4 Stolový automatizovaný multiplexový analyzátor so zobrazovacím systémom – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Stolový automatizovaný multiplexový biočipový analyzátor 
	
	

	
	vysoko citlivý zobrazovací systém 
	 
	 

	
	simultánna detekcia viacerých markerov z jednej vzorky podľa použitého panelu 
	
	

	
	možnosť detekcie markerov akútneho zápalu a akútneho poškodenia pľúc
	
	

	
	vhodný pre analýzu rôznych biologických vzoriek vrátane krvnej plazmy, séra, moču a slín (orálnej tekutiny) v závislosti od použitého panelu
	
	

	
	kompetitívne a sendvičové imunochemické metódy využívajúce chemiluminiscenčnú reakciu na princípe biočipovej technológie 
	
	

	
	použitie malého množstva vzorky (max. 200 µl)
	
	

	
	rýchla dostupnosť výsledkov (do 1 hod.)
	
	

	
	minimálne 15´´ dotyková obrazovka
	
	

	
	kompatibilita softvéru prístroja s operačným systémom Windows 
	
	

	
	súčasťou musí  byť aj interný kontrolný proces merania
	
	

	
	možnosť prenosu výsledkov prostredníctvom USB portu 
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr Evidence Multistat RANDOX
	
	

















Príloha č. 1/3 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 3
01OV5 Prietokový 6-kanálový cytometer – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Stolový kompaktný prietokový cytometer
	
	

	
	Vhodný na identifikáciu jednotlivých subpopulácií buniek v rôznych imunofluorescenčne označených bunkových suspenziách vrátane krvi a bronchoalveolárnej lavážnej tekutiny  
	 
	 

	
	Vhodný na imunofenotypizáciu buniek a analýzu cytokínov, viability a apoptózy buniek, poškodenia DNA a pod.
	
	

	
	Automatické nasávanie vzoriek z 96-jamkových platničiek/štandardných skúmaviek
	
	

	
	Súčasná detekcia 6 analytických parametrov (FSC, SSC, 4 fluorescenčné kanály)
	
	

	
	Detekcia pomocou modrého a červeného lasera, dvoch detektorov rozptylu svetla a štyroch fluorescenčných detektorov s optickými filtrami optimalizovanými na detekciu fluorochrómov 
	
	

	
	Pevne integrovaný optický systém, lineárny dynamický rozsah detekčného systému minimálne 5 dekád
	
	

	
	Plne uzavretý fluidický systém, automatický systém riadenia prietokov  vzorky
	
	

	
	Súčasťou dodania aj štartovací kit
	
	

	
	Súčasťou zariadenia aj PC s monitorom a Microsoft Office a user-friendly softvérom pre analýzu a štatistické spracovanie dát, s možnosťou exportu dát v štandardnom formáte, softvér kompatibilný s Microsoft Office, softvér bez časového alebo funkčného obmedzenia licencie 
	
	

	
	Spustenie merania má byť možné do 5 minút od zapnutia prístroja, prístroj má byť schopný kontinuálnej prevádzky bez dennej optickej kalibrácie
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr BD Accuri C6 Plus
	
	








02OV2 Centrifúga – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Chladená laboratórna centrifúga na centrifugáciu vzoriek 
	
	

	
	Súčasťou aj 2 uhlové rotory: kapacita rotora na mikroskúmavky: 24 x 1,5/2,0 ml skúmavky, kapacita rotora na klasické skúmavky: 12 x 10-15 ml skúmavky
	 
	 

	
	Možnosť dodatočného dokúpenia rotorov pre skúmavky iných objemov
	
	

	
	Otáčky: minimálne v rozsahu od 600/min do 18 000/min
	
	

	
	Možnosť nastavenia chladenia/zohrievania od -20 do +40 °C, funkcia predchladenia
	
	

	
	Kovové puzdro a veko, komora z nehrdzavejúcej ocele
	
	

	
	Elektricky ovládaný zámok veka
	
	

	
	Ochrana proti spadnutiu veka
	
	

	
	Núdzové odblokovanie zámku veka
	
	

	
	Automatické rozpoznávanie rotora
	
	

	
	Bezkartáčový pohon
	
	

	
	Zobrazenie chyby
	
	

	
	Vypnutie v prípade nerovnováhy
	
	

	
	Podsvietený panel s hodnotami všetkých parametrov
	
	

	
	Zvuková signalizácia po dokončení centrifugácie
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr  Hettich MIKRO 220R.
	
	



















Príloha č.1/4 KZ	  Opis predmetu zákazky
Časť 4
02OV1 Hlbokomraziaci box – 1 kus
[bookmark: _Hlk233791494]Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	[bookmark: _Hlk233791484]Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Hlbokomraziaci box na skladovanie vzoriek pri ultranízkej teplote
	
	

	
	nastaviteľná teplota v min. rozsahu: -50 až -86°C
	 
	 

	
	trvale udržateľná teplota minimálne -80°C pri vonkajšej teplote do 30°C
	
	

	
	alarm vysokej a nízkej teploty, alarm otvorených dverí, výpadku elektriny, závady na chladení 
	
	

	
	dotykový displej s pamäťou
	
	

	
	vákuový ventil pre znovuotvorenie dverí hneď po zatvorení
	
	

	
	CO2 záložný systém
	
	

	
	výstup pre externý alarm
	
	

	
	diaľková signalizácia alarmu
	
	

	
	VIP  (Vaccum Insulation Panel) plus izolácia 
	
	

	
	bezúdržbový systém
	
	

	
	Vo vnútri boxu: min. 3 výškovo nastaviteľné police
	
	

	
	Vonkajšie rozmery: výška max. 2000 mm, šírka max. 780 mm, hĺbka max. 890 mm
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	



02OV3 Laboratórny Mixér – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Prístroj na dôkladné rozmixovanie (homogenizáciu) vzoriek rôzneho druhu tkanív vysokorýchlostného mixovania systémom špeciálnych mikroguľôčok
	
	

	
	Mixovanie vzoriek súčasne vo viacerých skúmavkách s objemom 2 ml, kapacita minimálne 20 skúmaviek súčasne
	 
	 

	
	Krátky čas prípravy homogenátov (priemerne do 40 s) 
	
	

	
	Nastaviteľný čas: minimálne do 80 sekúnd
	
	

	
	Pauza medzi cyklami: do max. 2,5 min.
	
	

	
	Možnosť nastavenia rýchlosti: minimálne 4 000 otáčok
	
	

	
	Dotykový displej
	
	

	
	Súčasťou aj štartovacia sada homogenizačných skúmaviek s mikroguľôčkami
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr  PRECELLYS 24 TOUCH (Bertin Technologies)
	
	



02OV4 Trepačka – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Malý laboratórny prístroj vhodný na miešanie skúmaviek, roztokov, platničiek 
	
	

	
	Preklápací pohyb platformy s fixným uhlom naklonenia (minimálne 5 stupňov) a nastaviteľnou rýchlosťou/frekvenciou pohybu (minimálne v rozsahu od 1-25/min) 
	 
	 

	
	Časovač (nastavenie minimálne  v rozsahu od 1 min do 24 h)
	
	

	
	Pracovná plocha platformy: minimálne 20 x 20 cm
	
	

	
	Kompaktný dizajn, malé rozmery, nízka hmotnosť (do 3 kg)
	
	

	
	Protišmyková platforma + podložka s výčnelkami na miešanie skúmaviek 
	
	

	
	LED displej
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr  MR-1 Biosan.
	
	



03OV2 Autoklávový sterilizátor – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Laboratórny autokláv horizontálneho typu
	
	

	
	s objemom vnútornej komory minimálne 55 litrov
	 
	 

	
	pre sterilizáciu roztokov a laboratórneho vybavenia (pipetovacie špičky, laboratórne sklo a iné)
	
	

	
	možnosť sterilizácie pri 140°C, 4 bary
	
	

	
	automatická kontrola mikroprocesorom
	
	

	
	uložené sterilizačné programy
	
	

	
	integrovaný generátor pary
	
	

	
	výhrevná kapacita minimálne 3,5 kW
	
	

	
	konštrukčný rám aj komora z nerezovej ocele, uzatváranie dverí po celom obvode, nie len bodovo
	
	

	
	urýchlené chladenie so stlačeným vzduchom a príslušným kompatibilným kompresorom
	
	

	
	vhodný pre sterilizáciu uzatvorených nádob s kvapalinami 
	
	

	
	demineralizačná patróna s konduktometrom
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  Autokláv horizontálny model DX, Systec
	
	



03OV3 Všestranný UV-VIS absorbančný spektrofotometer – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Mikroplatňový spektrofotometer kompatibilný s 6 – 384 jamkovými platňami
	
	

	
	Možnosť merania v kyvetách
	 
	 

	
	Mikroobjemová platnička pre kvantifikáciu nukleových kyselín
	
	

	
	Presná selekcia vlnovej dĺžky v rozsahu minimálne od 200 do 999 nm
	
	

	
	Možnosť exportu dát do rôznych formátov (Excel, PDF)
	
	

	
	Vrátane počítača prislúchajúcemu k prístroju
	
	

	
	vrátane kompletného softvérového vybavenia- softvér na ovládanie zariadenia, ukladanie dát, primárnu a sekundárnu analýzu
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr  Multiskan SkyHigh
	
	



03OV4 Stolná mikrocentrifúga s rotorom – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	vysokorýchlostná mikrocentrifúga s minimálnou rýchlosťou 14 000 x g (14 500 ot./min)
	
	

	
	s rýchlym zrýchlením a spomalením pod 13 sekúnd
	 
	 

	
	v kompaktnom prevedení
	
	

	
	Digitálny displej zobrazujúci čas a rýchlosť
	
	

	
	Bezpečnosť zaistená kovovou rotorovou komorou a optimalizovanou ventiláciou chrániacou vzorky citlivé na teplotu
	
	

	
	Tlačidlo pre krátkodobé centrifugovanie
	
	

	
	Automatické otváranie po ukončení cyklu
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr   MiniSpin plus G so štandardným rotorom
	
	



03OV6 Automatická vákuová stanica s rotačnou odparkou – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	membránová výveva
	
	

	
	Chemicky odolný vákuový systém s reguláciou vákua
	 
	 

	
	Trojstupňová membránová výveva so sacím výkonom minimálne 2,0 m³/hodinu a medzným tlakom 2 mbar
	
	

	
	Odlučovač a kondenzátor emisií
	
	

	
	Elektronický regulátor
	
	

	
	Rotačná vakuová odparka 
	
	

	
	Samostatný ohrevný kúpeľ s teplotou až do 200°C a garanciou maximálnej bezpečnosti (vrátane automatického vypnutia pri vyparení ohrevného média)
	
	

	
	Digitálny displej uľahčujúci riadenie a monitoring rotačnej rýchlosti a teploty
	
	

	
	Teflónové tesnenia
	
	

	
	s vertikálnym chladičom
	
	

	
	s motorizovaným zdvihom
	
	

	
	Uhol odparovacej banky 0°– 60°
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr  PC 3001 VARIO Pro
	
	



03OV7 Analytická semi-mikro váha – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	s duálnym rozsahom do minimálne 120 g / 220 g s presnosťou merania minimálne 0,01 mg / 0,1 mg
	
	

	
	Automatická interná kalibrácia
	 
	 

	
	integrovaný ionizátor
	
	

	
	vrátane antivibračného stola určeného pre analytické a laboratórne váhy
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál, možnosť pozáručného servisu
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr. EX225D/AD, Ohaus  
	
	



05OV4 Systém pre rýchly transfér na blotovaciu membránu – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Systém pre rýchly transfér na blotovaciu membránu.
	
	

	
	Blotovací modul musí umožniť polosuchý transfér proteínov a nukleových kyselín v poloautomatickom režime v priebehu min.3 a max.10 minút.
	 
	 

	
	Možnosť súčasného blotovania min. 4 mini-gélov s rozmermi min. 8 x 7 cm.
	
	

	
	Možnosť nastavenia napätia min. v rozmedzí 1 až 25 V a prúdu min. v rozmedzí 1 až 2.5 A
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	



05OV6 Hlbokomraziaci box – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Určenie pre: skladovanie vzoriek pri ultra nízkej teplote 
	
	

	
	Teplotný rozsah nastaviteľný min. v rozsahu  -50°C až -86°C
	 
	 

	
	Digitálny displej teploty s nastavenou hodnotou
	
	

	
	Ovládač chránený heslom 
	
	

	
	Alarm vysokej a nízkej teploty 
	
	

	
	Alarm okolitej teploty 
	
	

	
	Alarm otvorených dverí 
	
	

	
	Alarm výpadku siete 
	
	

	
	Zálohovanie batérie ovládača 
	
	

	
	VIP izolácia (Vaccum Insulation Panel) 
	
	

	
	Kompletný nerezový interiér 
	
	

	
	Vrátane CO2 záložného systému
	
	

	
	100% nezávadné použité chladivá (CFC free, HCFC free a HFC free)
	
	

	
	Vákuový port pre jednoduché otváranie dverí jednou rukou
	
	

	
	Počet priečinkov vo vnútri boxu: min.5
	
	

	
	Výška priečinka: min 290 mm
	
	

	
	Kapacita kryoboxov: min. 400 ks
	
	

	
	Kapacita nerezových stojanov pre uskladnenie kryoboxov: min. 20
	
	

	
	Vnútorné rozmery boxu pre usklanenie: výška: min 1500mm, šírka: min 610 mm, hĺbka: min 606mm

	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia a zaškolenie obsluhy, manuál. Maximálna šírka pre transport do laboratória: 850 cm (dôvodom je obmedzená šírka dverí laboratória).
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  TEL-1677046.
	
	



05OV10 Trepačka – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Malý laboratórny prístroj vhodný na miešanie skúmaviek, roztokov, platničiek 
	
	

	
	Preklápací pohyb platformy s fixným uhlom naklonenia (minimálne 5 stupňov) a nastaviteľnou rýchlosťou/frekvenciou pohybu (minimálne v rozsahu od 1-25/min) 
	 
	 

	
	Časovač (nastavenie minimálne  v rozsahu od 1 min do 24 h)
	
	

	
	Pracovná plocha platformy: minimálne 20 x 20 cm
	
	

	
	Kompaktný dizajn, malé rozmery, nízka hmotnosť (do 3 kg)
	
	

	
	Protišmyková platforma + podložka s výčnelkami na miešanie skúmaviek 
	
	

	
	LED displej
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  MR-1 Biosan.
	
	



05OV11 Analógový VORTEX – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Princíp excentrického miešania 
	
	

	
	Rozsah regulácie otáčok min.v rozsahu 500-3000 ot./min
	 
	 

	
	Čas zrýchlenia max. 2 s
	
	

	
	Maximálna doba nepretržitej prevádzky min. 24 h
	
	

	
	Miešací modul pre skúmavky od 0,2 do 50 ml
	
	

	
	Maximálna nosnosť min. 30 g
	
	

	
	Orbit min. 4 mm
	
	

	
	2-ročná záruka, doprava, vynesenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr. BIOSAN V-1 Plus 
	
	



01OV3 Laminárny box – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Laminárny box vhodný pre prácu so špecifickými chemickými látkami a bunkami
	
	

	
	pre prácu v sede, na kovovom podstavci, mechanické nastavenie výšky, pevné osadenie konštrukcie bez koliesok
	 
	 

	
	vonkajšia šírka boxu min. 1200 mm, max. 1400 mm
	
	

	
	pracovný priestor s celonerezovým interiérom
	
	

	
	integrovaný UV žiarič s časovačom, automatické vypnutie UV lampy pri otvorení predného krídla alebo upozornenie zvukovou signalizáciou
	
	

	
	LED osvetlenie pracovného priestoru, intenzita min. 800 Lux
	
	

	
	vertikálne prúdenie vzduchu, min. 2 stupne nastavenia rýchlosti prúdenia vzduchu
	
	

	
	vysoká účinnosť filtrácie (kvalitné HEPA filtre H14), štartovací balíček: 2 HEPA filtre
	
	

	
	indikácia zanesenia filtra, rýchla výmena filtra jednou osobou
	
	

	
	dotykový displej 
	
	

	
	elektrická zásuvka v pracovnom priestore 2x
	
	

	
	manuálne vysúvateľné bezpečnostné sklo
	
	

	
	bezpečnostné sklá s antibakteriálnou úpravou
	
	

	
	bočné steny: UV odolné tvrdené sklo, priehľadné, bezfarebné
	
	

	
	nízka hlučnosť (do 60 dB)
	
	

	
	2-ročná záruka, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja, manuál
	
	



Príloha č. 1/5 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 5
05OV8 Centrifúga – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Chladená laboratórna centrifúga na centrifugáciu vzoriek 
	
	

	
	Súčasťou aj 2 uhlové rotory: kapacita rotora na mikroskúmavky: 24 x 1,5/2,0 ml skúmavky, kapacita rotora na klasické skúmavky: 12 x 10-15 ml skúmavky
	 
	 

	
	Možnosť dodatočného dokúpenia rotorov pre skúmavky iných objemov
	
	

	
	Otáčky: minimálne v rozsahu od 600/min do 18 000/min
	
	

	
	Možnosť nastavenia chladenia/zohrievania od -20 do +40 °C, funkcia predchladenia
	
	

	
	Kovové puzdro a veko, komora z nehrdzavejúcej ocele
	
	

	
	Elektricky ovládaný zámok veka
	
	

	
	Ochrana proti spadnutiu veka
	
	

	
	Núdzové odblokovanie zámku veka
	
	

	
	Automatické rozpoznávanie rotora
	
	

	
	Bezkartáčový pohon
	
	

	
	Zobrazenie chyby
	
	

	
	Vypnutie v prípade nerovnováhy
	
	

	
	Podsvietený panel s hodnotami všetkých parametrov
	
	

	
	Zvuková signalizácia po dokončení centrifugácie
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  Hettich MIKRO 220R.
	
	



05OV13 Analytická váha – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Minimálna maximálna kapacita v dvoch režimoch: min.120 g / min. 41 g
	
	

	
	Odčítateľnosť v dvoch režimoch: 0,005 mg / 0,002 mg
	 
	 

	
	Opakovateľnosť typická: 0,003 mg 
	
	

	
	Linearita typická: 0,03 mg 
	
	

	
	Minimálna návažka (U=1 %, k=2), typická: 0,6 mg
	
	

	
	Minimálna návažka (USP, 0,1 %, typická): 6 mg
	
	

	
	Opakovateľnosť váženia - limitné hodnoty: max. 0,005 mg
	
	

	
	Linearita váženia - limitné hodnoty: 0,1 mg
	
	

	
	Čas ustálenia: max. 2,5 s
	
	

	
	Interná automatická adjustácia
	
	

	
	Farebná min. 7 palcová TFT dotyková obrazovka
	
	

	
	Automatická detekcia elektrického náboja
	
	

	
	Užívateľské nastavenia: ochrana heslom, nastavenie užívateľských práv, neobmedzený počet užívateľov
	
	

	
	Rozmer vážiacej platničky: min. 64x56 mm
	
	

	
	Konektivita a export dát: USB a LAN pripojenie
	
	

	
	Metrologicky overiteľné
	
	

	
	Požadovanou súčasťou analytických váh je nástavec pre umiestnenie HPLC vialiek kompatibilný s vážiacou podložkou (napríklad Mettler Toledo, 30521808)
	
	

	
	Požadovanou súčasťou analytických váh je sada špatúl a lyžičiek pre analytické navážky (napríklad Mettler Toledo, 30064493)
	
	

	
	Požadovanou súčasťou analytických váh je sada špatúl a lyžičiek pre mikro navážky (napríklad Mettler Toledo, 30064490)
	
	

	
	2-ročná záruka, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  analytická váha XPR106DUH/M (výrobca Mettler Toledo)
	
	



05OV14 Stôl pre umiestnenie analytických váh – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Stôl vhodný pre umiestnenie citlivých analytických váh
	
	

	
	Stôl kompatibilný a vhodný pre analytické váhy položka č.31 (05OV13 Analytická váha)
	 
	 

	
	Tlmenie otrasov a vibrácii 
	
	

	
	Súčasťou stola musí byť leštená mramorová doska s minimálnou hmotnosťou 24 kg uložená na tlmiacich gumových podložkách
	
	

	
	Rám pracovného stola vyrobený z hliníka alebo iného kompatibilného materiálu
	
	

	
	Výškovo nastaviteľný rám stola
	
	

	
	Rozmery mramorovej dosky: minimálne šxhxv 300x400x80 mm
	
	

	
	Celkové rozmery stola: šxhxv min.800xmin.600xmin.785 mm
	
	

	
	2-ročná záruka, doprava, vynesenie, inštalácia,  manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  váhový stôl YPS-03 (výrobca: KERN).
	
	



05OV15 Prístrojový set hmotnostného detektora a generátor dusíka – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Hmotnostný detektor (MS/MS) typu trojitý kvadrupól (QQQ)
	
	

	
	Multimódový iónový zdroj ESI/APCI simultánny s možnosťou merania v pozitívnom aj negatívnom režime dodávaný v štandarde
	 
	 

	
	Doplnkový univerzálny iónový zdroj poskytujúci účinnosť ionizácie min. na takej úrovni ako dedikované iónové zdroje slúžiace na ionizáciu analytov typicky ionizujúcich za podmienok ESI, APCI a APPI, ako súčasť dodávky
	
	

	
	MS/MS kompatibilný pre spojenie s DESI (POZN. nevyžaduje sa, aby bolo súčasťou dodávky, potrebná je garancia kompatibility)
	
	

	
	MS/MS kompatibilný pre spojenie s GC s možnosťou  ionizácie za atmosferického tlaku a riadenie tým istým softvérom, (POZN. nevyžaduje sa, aby bolo súčasťou dodávky, potrebná je garancia kompatibility)
	
	

	
	Možnosť výmeny iónových zdrojov bez nástroja a prerušenia vákua 
	
	

	
	Výmena a optimalizácie API sondy bez použitia nástroja
	
	

	
	Rozsah hmôt: min. 2-2045 m/z
	
	

	
	Stabilita hmoty: +/- 0,05 Da za 24 hodín alebo lepšia
	
	

	
	Skenovacia rýchlosť: až do min. 19 500 Da/s
	
	

	
	Prepínanie polarity pre multimódový ESI/APCI ionový zdroj: 5 ms alebo menej
	
	

	
	Prepínanie medzi ESI a APCI: 20 ms alebo menej
	
	

	
	Citlivosť ESI+: pomer signál/šum minimálne 6 500 000:1 pre 1 pg reserpínu na kolóne pri gradientovej separácií a prietoku 0,8 ml/min
	
	

	
	Citlivosť ESI-: pomer signál/šum minimálne 6 500 000:1 pre 1 pg chloramfenikolu na kolóne pri gradientovej separácií a prietoku 0,8 ml/min
	
	

	
	IDL pre ESI pozitívny režim je menej ako 0,3 fg pre reserpín použitím multimódového iónového zdroja ESI/APCI 
	
	

	
	IDL pre ESI negatívny režim je menej ako 0,3 fg pre chloramfenikol použitím multimódového iónového zdroja ESI/APCI 
	
	

	
	Meracie režimy: plný sken MS tzv. FULL scan MS, SIR, MRM, produktový sken iónov, neutrálne straty, prekurzorový sken
	
	

	
	Možnosť simultánneho merania v režime FULL scan a MRM móde v pozitívnom aj negatívnom režime
	
	

	
	Prepínanie medzi MS a MS/MS: 3 ms alebo menej
	
	

	
	Možnosť práce s 31 000 MRM kanálmi v jednom akvizičnom behu alebo viac 
	
	

	
	Počet  max. MRM/s: min. 500
	
	

	
	MRM cross talk: < 0,001 %, pre 1 ms MRM a 1 ms oneskorenie spustenia nového MRM (POZN. v prípade, že sa tento parameter nenachádza v oficiálnej špecifikácií od výrobcu,bude požadované čestné vyhlásenie o splnení tohto parametra s následným preukázaním splnenia tohto parametra pri samotnej inštalácii.)
	
	

	
	Ladenie API zdroja: automatické
	
	

	
	Nastavenie rozlíšenia: automatické aj pre 0,5 Da FWHM pre celý rozsah hmôt
	
	

	
	Automatická tvorba SIR a MRM metódy a plánovanie časového okna MRM
	
	

	
	Kalibrácia hmôt priamo zo vstavaných rezervoárov pomocou integrovanej pumpy: min. 3 rezervoáre na vzorky alebo kalibračné roztoky, bez nutnosti použitia externej prídavnej pumpy, resp. LC pumpy
	
	

	
	Linearita detektora: min. 6 poriadkov
	
	

	
	Detektor s dlhou životnosťou: fotonásobič umiestnený mimo hlavnú os (napr. v 90° uhle) kvôli eliminácii šumu
	
	

	
	Príkon zariadenia MS/MS vrátane bezolejovej vákuovej pumpy max. 1460 W 
	
	

	
	Max. potrebný chladiaci výkon pre zabezpečenie správnej funkčnosti MS/MS je menej ako 5000 BTU/h
	
	

	
	Maximálna spotreba dusíka (N2) pre prevádzku je 25 L/min
	
	

	
	Priestor potrebný pre umiestnenie MS/MS na pracovnú lavicu nepresahuje max. rozmery ŠxH (cm): 45x98
	
	

	
	Kit umožňujúci pre užívateľa výber dusíku alebo argónu ako kolízneho plynu
	
	

	
	Kvapalinový chromatograf  typu UHPLC s max. protitlakom min. 18000 psi
	
	

	
	Celková disperzia systému (5σ) na úrovni max. 9 µl pri predvolenej konfigurácií s injektorom typu prietok ihlou
	
	

	
	Binárna analytická pumpa s  max. tlakovým limitom 18000 psi umožňujúca vysokotlakový gradientový režim zmiešavania so vstavaným min. 6 kanálovým vákuovým degasérom
	
	

	
	Pulzácia tlaku pumpy: max. 25 psi
	
	

	
	Presnosť prietoku pumpy na úrovni: max 0,075 % RSD 
	
	

	
	Možnosť konfigurácie z min. troch dostupných mixérov o objemoch 50 µl, 100 µl a 380 µl
	
	

	
	Presnosť zmiešavania pumpy menej  alebo max.: 0,15 % RSD
	
	

	
	Súčasťou pumpy musia  byť inteligentné vstupné ventily, elektronicky riadené
	
	

	
	Pumpa ponúkajúca min. 10 gradientových profilov vrátane skokového, konkávneho a konvexného
	
	

	
	Pumpa ponúkajúca kontinuálnu a automatickú kompresibilitnú kompenzáciu bez intervencie užívateľa
	
	

	
	Programovateľný, aktívny oplach piestov a tesnení pumpy súčasťou
	
	

	
	Prietok pumpy nastaviteľný v rozsahu: min. 0,001 ml/min - 1,900 ml/min
	
	

	
	Tolerancia binárnej pumpy na pH: od 1-12,5 pri max. protitlaku až do 18000 psi
	
	

	
	Dávkovač (injektor) typu prietok ihlou s tlakovým limitom až do min. 18000 psi
	
	

	
	Injektor ponúka možnosť automatického prídavku a automatického riedenia vzorky
	
	

	
	Súčasťou autosampléra je rotujúci zásobník vzoriek: bez prístupu svetla
	
	

	
	Teplotná kontrola injektora v min. rozsahu od 4°C do 40 °C s rozlíšením na min. 0,1 °C
	
	

	
	Správnosť nastavenia teploty injektora: +/- 0,5 °C
	
	

	
	Stabilita nastavenej teploty injektora: +/- 1 °C
	
	

	
	Čas potrebný pre dosiahnutie 40 °C z izbovej teploty: max. 30 min pre dodávaný injektor
	
	

	
	Čas potrebný pre dosiahnutie 4 °C z izbovej teploty: max. 60 min pre dodávaný injektor
	
	

	
	Rozsah objemu nástreku injektora: min. od 0,1 do 10 µl alebo väčší s možnosťou rozšírenia až na 1 ml
	
	

	
	Presnosť dávkovania injektora: menej alebo rovné ako 0,25 % RSD pre objemy od 5 do 50 µl
	
	

	
	Prenos vzorky pri LC-MS/MS: menej alebo rovné ako 0,001 % (sulfadimetoxín) pre nástrek typu prietok ihlou
	
	

	
	Kapacita zásobníka vzoriek injektora: min. 96 vialiek
	
	

	
	Integrovaný, aktívny, programovateľný a degasovaný oplach ihly injektora v štandarde
	
	

	
	Injektor kompatibilný s automatizovaným softvérovo riadeným modulom pre automatickú manipuláciu vkladania a vyberania ANSI/SBS formátov platničiek vzoriek využitím automatického pipetovacieho robota od toho istého výrobcu
	
	

	
	Tolerancia injektora na pH: od 1-12,5
	
	

	
	Dodávaný kolónový termostat s protitlakmi až do min. 18000 psi
	
	

	
	Súčasťou kolónového termostatu je aj aktívne predhrievanie pre dve nezávislé teplotne kontrolované zóny 
	
	

	
	Kontrolovaný teplotný rozsah kolónového termostatu je min. od 4 °C do 85 °C
	
	

	
	Kolónový termostat podporujúci identifikáciu pripojenej kolóny ako aj ukladanie dát pomocou prídavného komunikačného rozhrania
	
	

	
	Integrované 2 prepínacie ventily, 9-portové, 8 pozičné umožňujúce ich programované užívanie
	
	

	
	Možnosť nastavenia teploty na kolónovom termostate s rozlíšením na 0,1 °C so správnosťou nastavenia teploty +/- 0,5 °C a s teplotnou stabilitou +/- 0,3 °C
	
	

	
	Doba potrebná na ohrev termostatovaného priestoru kolónového termostatu z teploty okolia na 60 °C max. 15 min 
	
	

	
	Tolerancia kolónového termostatu na pH: od 1-12,5
	
	

	
	UV/Vis detektor s D2 lampou
	
	

	
	Jednolampový systém pokrývajúci celý rozsah vlnových dĺžok
	
	

	
	Vlnový rozsah UV/Vis detektora min. 190-700 nm
	
	

	
	Správnosť nastavenia vlnovej dĺžky: +/- 1 nm, overením cez integrovaný erbiový filter
	
	

	
	Šírka optického pása max. 5 nm
	
	

	
	Filter druhého poriadku dostupný pre vlnové dĺžky nad 370 nm
	
	

	
	Odchýlka od linearity max 5 % pri 2,5 AU
	
	

	
	Nezávislé nastavenie časovej konštanty filtra od rýchlosti zberu dát
	
	

	
	Disperzný objem detektora pri konfigurácií s analytickou prietokovou celou max. 0,8 µl
	
	

	
	Objem cely detektora max. 500 nl pri 10 mm dĺžke cely
	
	

	
	Tlakový limit cely detektora až do 1000 psi pre 10 mm dĺžku cely a objem cely 500 nl
	
	

	
	PC s monitorom, riadiacim softvérom (SW) slúžiacim na ovládanie celého UHPLC-MS/MS systému 
	
	

	
	Riadiaci softvér ovládajúci a riadiaci kompletne celý UHPLC-MS/MS systém a zabezpečujúci kompletnú kontrolu pracovného postupu pre dedikovanú cielenú MS analýzu metabolitov podľa potrieb užívateľa  
	
	

	
	Riadiaci softvér od toho istého výrobcu, ako aj samotný hardware UHPLC-MS/MS systému 
	
	

	
	Generátor dusíka s celkovou kapacitou min. 70 l/min s max. tlakom 8 bar kompatibilný s dodávaným hmotnostným spektrometrom
	
	

	
	UPS systém zabezpečujúci zálohovanie celého UHPLC-MS/MS systému
	
	

	
	Súčasťou dodávky prístrojového setu hmotnostného detektora (MS/MS) typu trojitý kvadrupól (QQQ) s nízko disperzným UHPLC  a s  generátorom dusíka musí byť aj doprava, vynesenie, inštalácia, manuál,  zaškolenie na užívanie na mieste inštalácie
	
	

	
	Záruka 2 roky, zabezpečenie úplného servisného pokrytia počas celého obdobia záruky pre UHPLC-MS/MS.  

	
	

	
	Zabezpečenie dodávky kitov na preventívnu údržbu a vykonanie min. 1 preventívnej údržby po prvých 12 mesiacoch pre všetky dodávané HW moduly prístrojového setu UHPLC-MS/MS
	
	

	
	Zabezpečenie dodávky kitu na preventívnu údržbu a vykonanie min. 1 preventívnej údržby po prvých 12 mesiacoch na generátore dusíka
	
	


























Príloha č. 1/6 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 6
03OV9 Mobilný intubačný bronchoskop – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Flexibilný bronchoskop disponujúci integrovanou obrazovkou pre priame snímanie
	
	

	
	vstavaný LED zdroj svetla napájaný nabíjateľnou batériou s operačným časom minimálne 55 minút (nabíjačka je súčasťou)
	 
	 

	
	Pracovná dĺžka endoskopu minimálne 600 mm s dobrou ohybnosťou (min. 180° hore a min. 130° dolu)
	
	

	
	Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu maximálne 3,1 mm
	
	

	
	priemer pracovného kanála je max. 1,2 mm
	
	

	
	Zorné pole je minimálne 90°
	
	

	
	Integrovaný monitor má uhlopriečku minimálne 3,5"
	
	

	
	Prístroj umožňujúci zhotovovanie fotografií v rozlíšení min. 1280x960 pixelov a videa v rozlíšení min. 640x480 pixelov, ukladanie  záznamov na SD kartu (SD karta ako súčasť balenia)
	
	

	
	Tester tesnosti flexibilného endoskopu musí byť súčasťou dodávky
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  Olympus MAF-DM2
	
	



03OV10 Odsávacia sada pre mobilný intubačný bronchoskop – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Odsávačka kompatibilná s pracovným kanálom mobilného intubačného bronchoskopu (položka č.18 - 03OV9 Mobilný intubačný bronchoskop)
	
	

	
	s minimálne dvomi zbernými nádobami
	 
	 

	
	na mobilnom vozíku
	
	

	
	kompatibilná s jednorazovými aj opakovateľne použiteľnými systémami zberných nádob
	
	

	
	Odsávačka dosahujúca nominálne vákuum minimálne 85 kPa a nominálny prietok minimálne 20 litrov za minútu
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  Olympus KV-6 endoskopická odsávačka
	
	














































Príloha č. 1/7 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 7
05OV3 Vertikálna elektroforéza – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Elektroforetická zostava pozostávajúca z vertikálnej elektroforetickej aparatúry a elektroforetického zdroja.
	
	

	
	Možnosť nastavenia napätia elektrofor. aparatúry min. v rozmedzí 1 až 25 V a prúdu min. v rozmedzí 1 až 2.5 A.
	 
	 

	
	Elektroforetický zdroj s možnosťou nastavenia napätia v rozsahu min. 10 až 280 V v krokoch max. po 1 V
	
	

	
	Nastavenia prúdu v rozsahu min. 4 až 400 mA v krokoch max. po 1 mA, výkon min. 70 W
	
	

	
	Časovač s možnosťou nastavenia min. 24 hodín, s možnosťou súčasného napájania aspoň 4 elektroforetických aparatúr s ochranou voči prepätiu a prehriatiu, so signalizáciou skratu a neuzemnenia.
	
	

	
	Vertikálny elektroforetický systém musí umožniť súčasnú separáciu v 1-4 géloch s veľkosťou min. 8 x 7 cm.
	
	

	
	Objem celkového potrebného elektroforetického pufru max. 1000 ml.
	
	

	
	Súčasťou vertikálneho elektroforetického systému musia byť min. 2 nanášacie stojany vrátanie skiel a ďalšieho potrebného príslušenstva na prípravu 1.0 mm hrubých gélov.
	
	

	
	Každý nanášací stojan musí umožniť prípravu a separáciu v 2 géloch.
	
	

	
	Súčasťou dodávky min. 15 a 20-jamkové hrebene
	
	

	
	2-ročná záruka, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	



05OV5 Automatická elektroforéza – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Fotodokumentačné zariadenie umožňujúce kolorimetrickú, fluorescenčnú a chemiluminiscenčnú analýzu a dokumentáciu fragmentov nukleových kyselín a proteínov na géloch a membránach
	
	

	
	Systém musí umožňovať používanie UV, epi a trans bieleho aj modrého osvetlenia
	 
	 

	
	Musí umožňovať používanie technológie „stain free“
	
	

	
	možnosť kontroly a vizualizácie gélu/blotu v ktorejkoľvek fáze detekcie
	
	

	
	možnosť multiplexnej fluorescenčnej analýzy prostredníctvom excitácie rôznych fluorescenčných farbičiek minimálne pomocou epi červenej (630±10 nm), zelenej (530±10 nm) a modrej (460±10 nm) LED diódy a sady emisných filtrov
	
	

	
	možnosť fluorescenčnej analýzy prostredníctvom excitácie fluorescenčných farbičiek pomocou zdroja UV svetla
	
	

	
	možnosť kolorimetrickej analýzy pomocou zdroja bieleho svetla
	
	

	
	možnosť prekrytia snímkov získaných rôznymi analyzačnými metódami
	
	

	
	zariadenie vybavené a plne ovládateľné farebným dotykovým displejom
	
	

	
	zariadenie so  šošovkou s vysokou numerickou apretúrou s CCD detektorom chladeným peltierovým článkom s rozlíšením minimálne 6 Mpix.
	
	

	
	dynamický rozsah min. 4 rády
	
	

	
	možnosť plne automatického nastavenia podmienok snímania bez potreby nastavenia expozície alebo zaostrovania
	
	

	
	Veľkosť snímanej plochy minimálne 165x210 mm
	
	

	
	vnútorný povrch komory s úpravom na zabezpečenie nízkeho fluorescenčného pozadia
	
	

	
	Snímanie a dokumentácia gélov/blotov v módoch chemiluminiscencie, fluorescencie, kolometrie a denzitometrie.
	
	

	
	súčasťou dodávky PC zostava a softvér na automatickú kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu DNA/RNA a proteínov na géloch a membránach s protokolom na Total protein normalization
	
	

	
	Požaduje sa  horizontálny elektroforetický systém pre 15x7 a 15x10 cm gely pre separáciu nukleových kyslín v elektrickom poli
	
	

	
	súčasťou dodávky min. 15 a 20-jamkový hrebeň so šírkou 1.5 mm s fixnou výškou
	
	

	
	Elektroforetický zdroj s možnosťou nastavenia napätia v rozsahu min. 10 až 280 V v krokoch max. po 1 V, nastavenia prúdu v rozsahu min. 4 až 400 mA v krokoch max. po 1 mA, výkon min. 70 W, časovač s možnosťou nastavenia min. 24 hodín,
	
	

	
	možnosť súčasného napájania aspoň 4 elektroforetických aparatúr s ochranou voči prepätiu a prehriatiu, so signalizáciou skratu a neuzemnenia
	
	

	
	2-ročná záruka, doprava, vynesenie, inštalácia, školenie, manuál
	
	














































Príloha č. 1/8 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 8
05OV7 PCR box – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Účinná dekontaminácia UV254nm
	
	

	
	Funkcia časovača
	
	

	
	Účinný filter HEPA triedy H14 s predfiltrom
	
	

	
	Vnútorná šírka boxu: min. 120 cm
	
	

	
	Laminárne prúdenie vzduchu: ÁNO
	
	

	
	Integrovaná polička
	
	

	
	Držiak na pomôcky
	
	

	
	Rýchla výmena filtra jednou osobou
	
	

	
	Automatické vypnutie UV lampy pri otvorení predného krídla
	
	

	
	Meranie prietoku vzduchu v reálnom čase
	
	

	
	Monitorovanie stavu zariadenia
	 
	 

	
	Funkcia Quick start a Quick stop pre okamžité zapnutie preferovaného nastavenia.
	
	

	
	Beznástrojová výmena HEPA filtra
	
	

	
	Vysokovýkonný systém LED osvetlenia
	
	

	
	Materiál: Opticky číry polykarbonát nepriepustný pre UV žiarenie, vysoká optická čírosť a viditeľnosť. 
	
	

	
	Monitrovanie životnosti UV lampy
	
	

	
	Časovač: ÁNO
	
	

	
	Životnosť UV lampy: min. 9000 hodín
	
	

	
	Predfilter: ÁNO
	
	

	
	Možnosť zapnutia aj červeného svetla v boxe pre experimenty citlivé na svetlo.
	
	

	
	UV lampa: min 1400 lux
	
	

	
	Monitorovanie životnosti filtra HEPA
	
	

	
	Dotykový displej ľahko ovládateľný aj v rukaviciach
	
	

	
	Počet HEPA filtrov: min. 2
	
	

	
	Montáž boxu možná bez použitia náradia
	
	

	
	Meranie prietoku vzduchu v reálnom čase
	
	

	
	2-ročná záruka, doprava, vynesenie, inštalácia, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  PCR box GuardOne® (120cm)
	
	








05OV12 Digitálny VORTEX – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Rozsah otáčok: min. v rozsahu 300 až 3 500 ot./min.
	
	

	
	Inkrement: minimálne 50 ot./min.
	 
	 

	
	Pohyb: Orbitálny
	
	

	
	Operačný mód: Nastaviteľný alebo nepretržitý
	
	

	
	2-ročná záruka, doprava, vynesenie, inštalácia, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa nap.r  Starlab VORTEX TOUCH
	
	







































Príloha č. 1/9 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 9
03OV5 Plnoautomatický acidobázický analyzátor krvných plynov – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Kompaktný plnoautomatický acidobázický analyzátor krvných plynov, pH, elektrolytov, glukózy a laktátu
	
	

	
	Zabezpečujúci rýchle a presné výsledky z kapilárnej, arteriálnej alebo venóznej krvi a dialyzačnej a pleurálnej tekutiny
	 
	 

	
	Automatizovaný, bezúdržbový systém s meracími kazetami
	
	

	
	Integrovaná automatická kontrola kvality
	
	

	
	Jednoduché ovládanie cez dotykový displej
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  RAPIDPoint® 500e Blood Gas System
	
	





























Príloha č. 1/10 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 10
03OV8 Sálová centrifúga s 3 rotormi – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Vysokovýkonná, vysokokapacitná sálová centrifúga pre náročné laboratórne aplikácie dosahujúca min 80 000 ×g s uhlovým rotorom
	
	

	
	reguláciu teploty min. v rozsahu -5 °C až +37 °C (± 2 °C) so softvérovou kontrolou
	 
	 

	
	Možnosť uloženia programov a užívateľských účtov
	
	

	
	Centrifúga disponujúca automatickou identifikáciou rotora, detekciou nevyváženosti
	
	

	
	Konektivita cez USB a Ethernet
	
	

	
	Tichý chod (< 62 dB)
	
	

	
	3 uhlové rotory: 8 x 50 ml; 24 x 15 ml; 6 x 250 ml.
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  Avanti JXN26
	
	




























Príloha č. 1/11 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 11
05OV1 Stolový sekvenátor – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Vysokovýkonný stolový sekvenátor 2. generácie založený na technológii masívneho paralelného sekvenovania vhodný na malé celogenómové sekvenovanie, targetované sekvenovanie, 16S RNA sekvenovanie, RNA sekvenovanie a ďalšie aplikácie
	
	

	
	4 typy paternovanej flowcelly (5M, 25M, 50M, 100M) generujúce až 100 miliónov klastrov sekvenovateľných technológiou SBS
	 
	 

	
	Možnosť vygenerovať min. 30 Gb dát za menej ako 8 hodín
	
	

	
	Prístroj umožňujúci čítanie „paired-end“ knižníc
	
	

	
	Maximum dĺžky sekvenačného čítania - min. 2 × 300 bp
	
	

	
	Maximálna chybovosť zadaná hodnotou Q30 (1 z 1 000 bází je zaradená nesprávne), pri čítaní 2 × 300 bp Q30 ≥ 85 % bází
	
	

	
	Sekvenátor kompatibilný s knižnicami rôznych výrobcov (Illumina, Twist, 10x Pillar Biosciences a ďalší)
	
	

	
	Integrovaná cartridge obsahujúca všetku fluidiku, pričom prístroj ostáva suchý
	
	

	
	Onboard denaturácia a tvorba klastrov
	
	

	
	Integrovaný softvér na sekundárnu analýzu dát – bioinformatický nástroj DRAGEN poskytujúci aj ORA kompresiu dát umožňujúcu zníženie veľkosti dát min. 8‑násobne
	
	

	
	Súčasťou dodávky musí byť záložný zdroj, zabezpečujúci krátkodobé udržanie dodávky energie v prípade nestability vstupného napätia alebo úplného výpadku siete
	
	

	
	Požadovanou súčasťou je vybavenie nevyhnutné pre prípravu knižníc
	
	

	
	Príslušenstvo nevyhnutné pre bioinformatické spracovanie získaných dát zo sekvenátora spĺňajúce minimálne požiadavky pre správnu funkčnosť príslušného softvéru
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  Illumina MiSeq i100 plus
	
	




05OV9 Laboratórny Mixér – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Prístroj na dôkladné rozmixovanie (homogenizáciu) vzoriek rôzneho druhu tkanív vysokorýchlostného mixovania systémom špeciálnych mikroguľôčok
	
	

	
	Mixovanie vzoriek súčasne vo viacerých skúmavkách s objemom 2 ml, kapacita minimálne 20 skúmaviek súčasne
	 
	 

	
	Krátky čas prípravy homogenátov (priemerne do 40 s) 
	
	

	
	Nastaviteľný čas: minimálne do 80 sekúnd
	
	

	
	Pauza medzi cyklami: do max. 2,5 min.
	
	

	
	Možnosť nastavenia rýchlosti: minimálne 4 000 otáčok
	
	

	
	Dotykový displej
	
	

	
	Súčasťou aj štartovacia sada homogenizačných skúmaviek s mikroguľôčkami
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  PRECELLYS 24 TOUCH (Bertin Technologies).
	
	


























Príloha č. 1/12 KZ	Opis predmetu zákazky
Časť 12
03OV1 Anesteziologický prístroj – 1 kus
Typ ponúkaného prístroja/zariadenia:
	Pož.
	Technické špecifikácie  - minimálne požiadavky
	Splnenie požiadavky
áno/nie
	Predkladané hodnoty/Spôsob splnenia požiadavky

	
	Vhodný pre novorodencov aj pre neonatologických pacientov 
	
	

	
	s aplikáciou anestézie s nízkym a minimálnym prietokom a s elektronickým zmiešavačom plynu
	 
	 

	
	vysoko presný piestový ventilátor elektricky poháňaný bez potreby a spotreby akéhokoľvek hnacieho plynu
	
	

	
	s možnosťou nastavenia minimálnych dychových objemov (VT ≤ 5 ml)
	
	

	
	rôzne ventilačné režimy vrátane objemovo riadenej ventilácie VC-CMV
	
	

	
	autotest prístroja plne automatický
	
	

	
	s monitorom vitálnych funkcií v reálnom čase
	
	

	
	s pacientskym monitorom
	
	

	
	verzia s podvozkom
	
	

	
	2-ročná záruka s 1 servisnou prehliadkou, doprava, vynesenie, inštalácia prístroja vrátane inštalačného kitu, školenie, manuál
	
	

	
	Požiadavky spĺňa napr.  Dräger Atlan® A350/A350 XL s pokročilou podporou pre novorodencov a s monitorom Vista 300
	
	

































SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY – VEREJNÁ SÚŤAŽ
(TOVARY)


(C)
SPÔSOB URČENIA CENY


PREDMET ZÁKAZKY:
Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES



Spôsob určenia ceny

1. Cena za obstarávaný tovar / služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Uchádzačom ponúknutá cena musí byť vyjadrená v mene EUR a s presnosťou na dve desatinné miesta celkom vrátane DPH, DPH a bez DPH v požadovanom rozdelení.
3. Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je časť (B) Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou tovarov predmetnej zákazky.
4. Uchádzač vyplní prílohu č. 2/1-2/12 KZ (podľa toho, na ktorú časť uchádzač ponuku predkladá) súťažných podkladov. Cenu je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých položiek.











































SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY – VEREJNÁ SÚŤAŽ
(TOVARY)

(D)
ZMLUVNÉ PODMIENKY


PREDMET ZÁKAZKY:
Prístrojové a laboratórne vybavenie pre projekt INPORES


Obsah súťažných podkladov (kapitola D. Zmluvné podmienky) o ktorých v zmysle § 42 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ  vyhlasuje, že budú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, nie je prípustné meniť. 
Vo vyznačených bodoch budú uchádzačom doplnené konkrétne údaje, ktoré musia byť v súlade s jeho ponukou. Uchádzač vyhotoví aj podpisovú doložku. 
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „zmluva“)

Článok č. I
1.1
Kupujúci:	Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:	Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1 
Korešpondenčná adresa:	Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
IČO:	00 397 865 
DIČ:	2020845332 
IČ DPH:	SK2020845332 
Štatutárny orgán:	prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor

Súčasť:	Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Sídlo:	Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Štatutárny orgán:	prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. konajúca za samostatnú prevádzkovú jednotku v súlade s § 6 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na základe vnútorného predpisu UK v Bratislave
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:	prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
(ďalej len „Kupujúci“)
1.2
Predávajúci:
Sídlo:	
Korešpondenčná adresa:	
IČO:	
DIČ:	
IČ DPH:	
Zapísaný v obchodnom registri: 	
Osoby oprávnené konať vo veciach 	
a) zmluvných:
b) technických:
Tel.:	
E-mail:	
(ďalej len „Predávajúci“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“, jednotlivo ako „zmluvná strana“)
Článok č. II -  Úvodné ustanovenia
2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania „Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES“ vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. ....... zo dňa ......pod značkou ........
Článok č. III - Predmet plnenia zmluvy 
3.1 Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať tovary – prístrojové vybavenie pre projekt INPORES – časť X (doplní uchádzač),  podrobne definované v Prílohe 
č. 1/1 až 1/12 (upraví uchádzač podľa časti, na ktorú zmluvu predkladá) – Opis predmetu zmluvy (ďalej aj „tovar“ alebo „predmet zmluvy“) v požadovanom množstve uvedenom v Prílohe    č. 1/1 až 1/12 (upraví uchádzač podľa časti, na ktorú zmluvu predkladá). Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 
3.2 Súčasťou dodania predmetu zmluvy je poskytnutie služieb, súvisiacich s dodávkou tovaru, uvedených v Opis predmetu zmluvy - Príloha    č. 1/1 až 1/12 a nasledovných súvisiacich služieb:
· odstránenie (odber) obalového materiálu z priestorov kupujúceho a jeho  likvidácia.
3.3 Predávajúci sa zaväzuje riadne a včas dodať tovar a zabezpečiť činnosti s tým spojené podľa bodov 3.1 a 3.2 tejto zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Článok č. IV - Cena tovaru 
 4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.   
4.2 Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený  na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku.
4.3 Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy, najmä doprava na miesto dodania prepravnými prostriedkami Predávajúceho, v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi, vyložením tovaru na konkrétne miesto určené Kupujúcim a súvisiace služby uvedené v Článku III bod 3.2. tejto zmluvy. 
4.4 Súčasťou zmluvy je cenová ponuka Predávajúceho, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. Cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2/1 až 2/12 (upraví uchádzač podľa časti, na ktorú zmluvu predkladá)  tejto zmluvy. 
4.5 Celková cena za dodanie tovaru, ktorý je súčasťou predmetu zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:
Celková cena bez DPH	................................ € 
DPH				................................  €
Celková cena s DPH		................................  €
4.6 Predávajúci je povinný pri stanovení  kúpnej ceny za tovar podľa tejto zmluvy pripočítať DPH podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov SR, platných a účinných v čase vykonania fakturácie za dodaný tovar. (V prípade, ak je predávajúci so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, v zmluve sa uvedie nasledovný text: „Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať za predmet kúpnej zmluvy cenu bez DPH  a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej výške uhradí kupujúci“).
4.7 Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s napĺňaním cieľov projektu s názvom „Simulačné centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine“, kód projektu  401101B754, financovaného z prostriedkov Programu Slovensko ((ďalej len „projekt“).
4.8 Ak Predávajúci nie je platiteľom DPH uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy bez DPH. V prípade, ak sa Predávajúci, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 
4.9 Zmluvná cena za celý rozsah predmetu zmluvy je cenou konečnou v súlade s § 3 citovaného zákona o cenách, t. j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady. 
4.12 Daň z pridanej hodnoty bude vysporiadaná podľa platných právnych predpisov Európskej únie.

Článok č. V -  Podmienky dodania a preberania tovaru 
5.1 Za Predávajúceho je za riadne odovzdanie tovaru, zodpovedná osoba oprávnená konať vo veciach technických podľa Článku I. tejto zmluvy. 
5.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady v slovenskom alebo českom jazyku, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú. Predávajúci  je  povinný  dodať  tovar  kupujúcemu  v dohodnutom rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, a v dohodnutom termíne. 
5.3 Predávajúci je povinný spresniť deň a hodinu dodania tovaru telefonicky alebo správou zaslanou elektronickou poštou minimálne dva (2) pracovné dni pred dodaním tovaru. 
5.4 Tovar za Kupujúceho preberá zodpovedná osoba oprávnená konať vo veciach technických podľa Článku I. tejto zmluvy. 
5.5 Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy v termíne do ....... týždňov (vyplní uchádzač podľa ním predloženej ponuky pre príslušnú časť predmetu zákazky; termín nesmie byť v rozpore s údajom, uvedeným v bode 7.2 súťažných podkladov – časti A.)  odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný po odovzdaní tovaru predmetu tejto zmluvy v súlade s bodom 3.2.a po podpísaní preberacieho protokolu/dodacieho listu s uvedením dátumu, s pečiatkou a podpisom oprávnených osôb Kupujúceho a Predávajúceho.
5.6 Predávajúci je oprávnený dodať jednotlivé zariadenia tvoriace predmet zákazky samostatne a postupne, bez povinnosti dodať všetky zariadenia súčasne. Tovar sa považuje za dodaný po odovzdaní tovaru predmetu tejto zmluvy v súlade s bodom 3.2.a podpísaní dodacieho listu s uvedením dátumu, s pečiatkou a podpisom oprávnených osôb Kupujúceho a Predávajúceho.
5.7 Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru v prípade, ak táto bola dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo, druh tovaru alebo zmluvná cena. V takomto prípade má Kupujúci právo tovar neprevziať. 
5.8 Tovar je potrebné dodať aj s potvrdeným záručným listom a ďalšími dokladmi potrebnými k prevzatiu a užívaniu tovaru (pokiaľ je relevantné). 
5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania tovarov, uvedeným v bode 5.4 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky/plnenia predmetu zmluvy plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane Kupujúceho. V tomto prípade Kupujúci oznámi uvedené okolnosti Predávajúcemu písomne. Predávajúci má právo na primerané predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy o dobu, po ktorú nemohol plniť predmet zmluvy. 
 5.10 Kupujúci je povinný:
a) prebrať tovar bez vád v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy,
b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v čl. IV. tejto zmluvy.

Článok č. VI - Miesto dodania  
 6.1 Miestom dodania predmetu zmluvy je Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 4c, 4D, 036 01 Martin. 

Článok č. VII - Platobné podmienky 
7.1 Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť Predávajúcemu cenu tovaru podľa Článku IV. na základe faktúry vystavenej Predávajúcim po dodaní tovaru podľa Článku V. a VI. tejto zmluvy. Predávajúci je oprávnený vystavovať faktúry postupne, samostatne za každé jednotlivé zariadenie, ktoré bolo riadne dodané kupujúcemu.
7.2 Faktúra musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať aj názov projektu, kód projektu. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takom prípade začne lehota splatnosti podľa ods. 1 poslednej vety tohto článku Zmluvy plynúť až prevzatím novej, resp. opravenej faktúry. Predávajúci nie je oprávnený fakturovať žiadnu ďalšiu odplatu za služby súvisiace s dodaním tovaru.
7.3 Kupujúci požaduje, aby faktúra obsahovala presne uvedenú jednotkovú cenu jednotlivých tovarov, cenu bez DPH, sadzbu DPH a cenu s DPH.
7.4 Fakturácia sa vyžaduje v slovenskom alebo českom jazyku. Prílohou každej faktúry bude aj preberací protokol/dodací list podpísaný oprávnenými osobami Predávajúceho a Kupujúceho.
7.5 Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Kupujúceho, pokiaľ v tomto bode nie je uvedené inak.  
7.6 Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa bodu 7.1., 7.2., 7.3 a 7.4. tohto Článku zmluvy, je Kupujúci oprávnený takúto faktúru vrátiť  do 14 kalendárnych dní od obdržania faktúry Predávajúcemu spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Kupujúceho. 
7.7 Faktúra bude uhrádzaná výhradne bezhotovostným prevodom.
7.8 Kupujúci neposkytuje predávajúcemu zálohové platby, platby vopred, preddavky, zálohy ani iné peňažné, či nepeňažné plnenia  v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 
7.9  Ak nastane potreba realizácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ                       o elektronickej fakturácii v činnosti kupujúceho pri uplatňovaní záväzkovo-právnych vzťahov, bude predávajúci povinný vystaviť faktúru v súlade s ustanoveniami zákona                      č. 215/2019 Z. z. o  zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a sprístupniť ju bezodkladne kupujúcemu.
7.10 Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho.
7.11 Kupujúci nezodpovedá za omeškanie s úhradou kúpnej ceny, ktorá je spôsobená nepripísaním finančných prostriedkov na účet predávajúceho zo strany jeho finančného ústavu.

Článok č. VIII - Záruka a záručný servis 
8.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v množstve, rozsahu , kvalite  a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
8.2 Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy v čase odovzdania Kupujúcemu má a počas dohodnutej záručnej doby bude mať funkčné vlastnosti stanovené technickými parametrami. 
8.3 Záručná doba na predmet zmluvy uvedený v Článku III. je .... mesiacov (vyplní uchádzač, minimálne 24 mesiacov) a začína plynúť nasledujúci deň po odovzdaní tovaru a podpísaní preberacieho protokolu/dodacieho listu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu zmluvy Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu zmluvy, nedbanlivým a neúmyselným konaním Kupujúceho v rozpore s návodom na obsluhu, údržbu a používanie zariadenia na účel, na ktorý je určené, resp. poškodenia živelnou udalosťou. 
8.4 Predávajúci sa zaväzuje poskytovať záručný servis počas záručnej doby bezplatne, prostredníctvom vyškolených servisných technikov, a to na základe telefonického hlásenia vady (poruchy) s následným potvrdením e-mailovou správou na dohodnutých kontaktoch servisnej linky Predávajúceho podľa bodu 8.6. 
8.5 Hlásenie bude obsahovať typ zariadenia, výrobné číslo (ak je relevantné), dátum a čas hlásenia poruchy s popisom poruchy, miestom servisného zásahu a s menom osoby, ktorá poruchu hlási. 
8.6 Odstránením vád podľa bodu 8.4 tohto článku zmluvy sa rozumie oprava vadného tovaru,  aby prevádzkyschopnosť predmetu zmluvy bola zabezpečená minimálne v takom rozsahu a kvalite ako pred vznikom vady (poruchy). 
8.7 Predávajúci je povinný vykonávať záručný servis v mieste dodania. Kupujúci je povinný umožniť zamestnancom Predávajúceho prístup do priestorov, kde sa budú vady počas záručnej doby odstraňovať. 
8.8 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. 
8.9 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik havarijného stavu, Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád bezodkladne od ich oznámenia Kupujúcim, v pracovných dňoch od 08:00 hod do 16:00 hod. 
8.10 Nástup na záručný servis vyškolenými servisnými technikmi do 48 hodín od potvrdenia prijatia hlásenia o poruche zaslanej v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod. 
8.11 Záručná doba, uvedená v bode 8.3 tohto článku neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar uvedený v čl. III tejto zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.


Článok č. IX - Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
9.1 V prípade nedodržania lehoty dodania tovaru podľa Článku V. je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.  
9.2 V prípade omeškania platby oproti ustanoveniu Článku VII. je Predávajúci oprávnený uplatniť si voči Kupujúcemu 0,05 % úrok z omeškania z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.  
9.3 Za každý deň omeškania z lehôt záručného servisu podľa článku VIII má Kupujúci právo nárokovať si od Predávajúceho sankciu vo výške 50 EUR, maximálne však do výšky  500,00 EUR. 
9.4 Uhradením zmluvných  pokút nezaniká nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
9.5 Pri nebezpečenstve škody na predmete zmluvy platia ustanovenia § 455 a nasl. Obchodného zákonníka. 
9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Článok č. X - Skončenie zmluvy 
10.1  Táto zmluva môže byť ukončená jedným z nasledovných dôvodov: 
a) splnením (za splnenie sa považuje splnenie všetkých povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy), 
b) odstúpením od zmluvy, 
c) stratou oprávnenia Predávajúceho k výkonu činnosti, ktorá je potrebná pre plnenie zmluvy, 
d) písomnou dohodou zmluvných strán, 
e) výpoveďou, 
f) vyhlásenie konkurzu alebo likvidácie na Predávajúceho. 
10.2 Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej strane. 
10.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 
10.4 Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje:  
a) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy o viac ako  45 dní, 
b) neposkytnutie služieb záručného servisu; resp. omeškanie záručného servisu o viac ako 15 dní voči lehotám záručného servisu, 
c) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nebude spĺňať požadované množstvo, kvalitu, rozsah alebo podmienky špecifikované v tejto zmluve a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, 
d) nedoručenie návrhu nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, resp. v lehote určenej Kupujúcim, 
e) pokiaľ Predávajúci alebo subdodávateľ poruší niektorú z povinností podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa na Predávajúceho alebo subdodávateľa bude takáto povinnosť vzťahovať. 
10.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a účinnosť nadobudne dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.  
10.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy Predávajúcemu alebo Kupujúcemu, bude povinná zmluvná strana dotknutá vyššou mocou zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 
10.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. IX. Strana, ktorej pred odstúpením od  zmluvy poskytla plnenie druhá zmluvná strana, toto plnenie vráti, pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi z omeškania dohodnuté v čl. IX. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených. 
10.8 Kupujúci je oprávnený vypovedať túto zmluvu, ak Predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá predmet zmluvy za cenu určenú v zmysle čl. IV bodu 4.4. a 4.5. tejto zmluvy. Výpovedná lehota je v tomto prípade určená na 30 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola výpoveď doručená Predávajúcemu. Ukončením zmluvy výpoveďou nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu vzniknutej škody. 

Článok č. XI - Osobitné ustanovenia 
11.1 Predávajúci (vrátane jeho zamestnancov, subdodávateľov alebo akýchkoľvek tretích osôb, ktoré na plnenie zmluvy použil) sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách získaných pri plnení zmluvy. 
11.2 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany, informácie, ktoré je Kupujúci povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) a informácie, ktoré je Kupujúci povinný zverejniť na základe príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  
11.3 Predávajúci a subdodávateľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, pokiaľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. 
11.4 Na plnenie predmetu zmluvy môže Predávajúci využiť subdodávateľov. Predávajúci je povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 
11.5 Predávajúci je  povinný písomne  oznámiť  Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy sa Predávajúci dozvedel o tejto zmene. Zoznam subdodávateľov, ktorý Predávajúci predložil do času uzavretia Kúpnej zmluvy spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí Prílohu č. 3 Kúpnej zmluvy.
11.6 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Kupujúcim na základe aktualizovania Prílohy č. 3 kúpnej zmluvy formou dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Predávajúci je povinný najneskôr päť (5) pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). Každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Predávajúci Kupujúcemu spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady  preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní novým subdodávateľom v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa, s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky. Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša Predávajúci  bez nároku na ich úhradu Kupujúcim. Predávajúci doručí návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Kupujúci neurčí dlhšiu lehotu. Súčasne sa vzťahuje na nového subdodávateľa povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
11.7 V prípade , že Predávajúci nedoručí návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, resp. v lehote určenej Kupujúcim, bude toto Kupujúci považovať za podstatné porušenie zmluvy a môže odstúpiť od zmluvy. 
11.8 Kupujúci sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu splnenia predmetu zmluvy. 
11.9 Skončenie zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. záväzky zo záruky za už poskytnuté plnenie a pod. 

Článok č. XII - Protikorupčná doložka 
12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 
12.2 Predávajúci vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy pre Kupujúceho alebo v jeho mene na základe tejto zmluvy, neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo organizácii alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení predmetu tejto zmluvy v prospech Predávajúceho. 
12.3 Predávajúci  sa  zaväzuje  okamžite oznámiť Kupujúcemu primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa tejto časti zmluvy  a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 
12.4 Akékoľvek preukázané korupčné správanie zo strany Predávajúceho alebo porušenie povinností podľa bodov 12.1., 12.2., 12.3. tejto časti zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok č. XIII -   Kontrola/audit 
13.1 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy, a to do uplynutia lehôt v súlade so Zmluvou o NFP podľa čl. IV ods. 5 tejto zmluvy oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež  poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov predávajúceho. Predávajúci je povinný zabezpečiť súčinnosť subdodávateľov podľa tohto bodu zmluvy.
13.2 Výkon kontroly/auditu/overovania sa môže uskutočniť aj v čase po splnení tejto zmluvy resp. po jej ukončení, a to až do doby ukončenia účinnosti Zmluvy o NFP podľa čl. IV ods. 5 zmluvy, na základe ktorej dochádza k financovaniu predmetu tejto zmluvy.
13.3  Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Sprostredkovateľský  orgán pre kontrolu VO, 
c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
13.4 Zmluvné strany sú oprávnené v prípade potreby písomným dodatkom k tejto zmluve upraviť tento článok zmluvy a doplniť okruh oprávnených osôb v súvislosti s uplatnením príslušného zdroja financovania predmetu zmluvy.

Článok č. XIV - Záverečné ustanovenia 
14.1 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou číslovaného písomného dodatku podpísaného všetkými zmluvnými stranami. 
14.2 Túto zmluvu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, ak:
a) potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré kupujúci ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy a/alebo nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia z dôvodov vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
b) nastane dôvodná potreba na zmenu osôb, uvedených v bode 13.3. a/alebo v bode 11.6 tejto zmluvy,
c) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena  v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).
14.3 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR. 
14.4 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predávajúci berie na vedomie povinnosť Kupujúceho zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 
14.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  
14.6 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení nasledujúcich podmienok:
a) po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
b) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Prijímateľovi (Kupujúcemu). Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.
14.7 Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi (Objednávateľovi), že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková za predpokladu, že zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
Objednávateľ oznámi Dodávateľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy písomnou formou, napr. prostredníctvom e-mailu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
14.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.  
14.9 Ak niektoré  ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na miesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 
14.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť originálu. Po jej podpísaní predávajúci dostane 1 (jeden) rovnopis a kupujúci 3 (tri) rovnopisy.
14.11 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Príloha č. 1  KZ – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 KZ – Cenová ponuka
Príloha č. 3 KZ – Zoznam subdodávateľov 


Kupujúci	Predávajúci
dňa:	dňa:

________________________	________________________
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka















SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY – VEREJNÁ SÚŤAŽ
(TOVARY)

(E)
PODMIENKY ÚČASTI


PREDMET ZÁKAZKY:
Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES















1. Podmienky účasti podľa § 32 ZVO - osobné postavenie

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
- Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia v súlade s § 152 ZVO svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ZHS“) .
- Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia nasledovnými dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
1.1 a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Splnenie uvedenej podmienky účasti preukazuje uchádzač výpisom z registra trestov ( právnická osoba/fyzická osoba – podnikateľ, konatelia, členovia predstavenstva členovia dozornej rady, prokuristi ). uchádzač predloží v ponuke výpisy z registra trestov alebo ich dočasne nahradí Jednotným európskym dokumentom.
Povinnosť predložiť doklady sa nevzťahuje na uchádzača zapísaného v zozname hospodárskych subjektov na ÚVO.
1.1.1 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 7 ZVO predložením čestného vyhlásenia v súlade s § 32 ods. 7 ZVO. Vzor čestného vyhlásenia je v prílohou týchto SP.
Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že povinnosť stanovená v ust. § 32 ods. 7 ZVO sa vzťahuje na fyzickú osobu (FO) ako aj na právnickú osobu (PO). Ak ide o PO, podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO sa v súlade s ust. § 32 ods. 7 preukazuje za PO ale aj za subjekty taxatívne vymenované v ust. § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j. jej štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. Čestné vyhlásenie za takúto PO predkladá uchádzač a podpisuje osoba oprávnená konať za uchádzača.
Upozornenie: zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov sa nepreukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO – t. j. pre splnenie danej podmienky účasti je potrebné predložiť čestné vyhlásenie tak, ako je uvedené vyššie ( Príloha č. 5)
1.1.2 Splnenie uvedenej podmienky účasti preukazuje uchádzač čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
b ) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Splnenie uvedenej podmienky účasti preukazuje uchádzač potvrdením zo zdravotnej poisťovne a potvrdením zo Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
c ) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Splnenie uvedenej podmienky účasti preukazuje uchádzač doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace. 
d ) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Splnenie uvedenej podmienky účasti preukazuje uchádzač doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
e ) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 
Splnenie uvedenej podmienky účasti preukazuje uchádzač doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
f ) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – Register osôb so zákazom vo verejnom obstarávaní. 
Splnenie uvedenej podmienky účasti preukazuje uchádzač doloženým čestným vyhlásením. 
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie požadovaných dokladov.

1.2 Upozornenie: uchádzači so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sú povinní predkladať verejnému obstarávateľovi aj dokumenty uvedené v § 32 ods.1 písm. b ) až f ) (prípadne ich dočasne nahradiť JED), keďže verejný obstarávateľ má prístup do registrov zriadených len v Slovenskej republike.
1.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa podľa § 37 ZVO požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.4 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každého subdodávateľa, ktorého uvedie že pri plnení predmetu zákazky bude využívať.
2. Podmienky účasti podľa § 33 ZVO – finančné a ekonomické postavenie
Neuplatňuje sa
3. Podmienky účasti podľa § 34 ZVO - technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Neuplatňuje sa

1.5 Podľa § 39 ods. 1 ZVO splnenie podmienok účasti možno preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len „JED“), podrobnejšie inštrukcie sú uvedené na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie
 pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase určeným verejným obstarávateľom. Hospodársky subjekt môže v JED-e uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa predchádzajúcej vety uvedie v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky v ktorej sa tento doklad nachádza.
V prípade tohto verejného obstarávania sa povoľuje aby uchádzač označil v JED len Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
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1. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
1.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH za príslušnú samostatnú časť predmetu zákazky. 
2. SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK
2.1 Postup vyhodnotenia ponúk bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.
Každá samostatná časť ( 1 až 12 ) na ktorú je zákazka rozdelená bude vyhodnocovaná samostatne.
2.2 Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií v prílohe č. 2/1 – 2/12  – Cenová ponuka (podľa časti predmetu zákazky, na ktorú ponuku predkladá). Uchádzačom navrhovaná cena musí obsahovať všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním predmetu zákazky. Uchádzač súčasne vyplní v IS EPVO štruktúrované kritériá pre časť zákazky, na ktorú ponuku predkladá.
Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého návrh na plnenie kritérií bude najnižší. Zároveň uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnil určené podmienky účasti.


 





































SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY – VEREJNÁ SÚŤAŽ
(TOVARY)

(G)
PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV


PREDMET ZÁKAZKY:
Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES




















Príloha č.1/1 – 1/12 KZ – opis predmetu zákazky

Uvedené prílohy sú súčasťou kapitoly B. Opis predmetu zákazky a sú k dispozícii v tejto kapitole.








































Príloha č.2/1 – 2/12 KZ – Cenova_ponuka-Návrh na plnenie kritéria_VO

Uvedené prílohy vo formáte .xlsx tvoria samostatný dokument.









































Príloha č.3 KZ 



Uchádzač/Predávajúci:	.......................................................................................................


Zoznam subdodávateľov

podľa ustanovenia § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES“ - ČASŤ č. X vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzita Komenského v Bratislave v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa ..................... pod číslom ............... sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*

-	sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:* 

	P.č.
	Názov a sídlo subdodávateľa, IČO
	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
	Predmet subdodávky
	Podiel  na celkovom objeme dodávky (%)

	
	

	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	

	
	




V ..........................,dňa:						




									.........................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis
oprávnenej osoby (osôb) predávajúceho




Predávajúci túto prílohu k zmluve prikladá len vtedy ak bude využívať subdodávateľov 

Príloha č.4
Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov

Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno:
Adresa spoločnosti:
IČO:
Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
[bookmark: _Hlk58219134]Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES“* sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:
Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti, uvedené v tomto vyhlásení, sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených v tomto vyhlásení, v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V......................... dňa...............
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
................................................
meno a priezvisko, funkcia a podpis
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
................................................

	[image: ]
	Univerzita Komenského v Bratislave 
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
	Malá Hora 10701/4A
036 01  Martin 
	Oddelenie verejného obstarávania



meno a priezvisko, funkcia a podpis
	
	
	



 SPLNOMOCNENIE PRE ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
2. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
(doplniť podľa potreby)
udeľuje/ú splnomocnenie
Splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní „Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES“ – časť X * a pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov, a to v pozícii lídra skupiny dodávateľov.


v..........................dňa........................... ..............................................................
podpis splnomocniteľa, meno a priezvisko, funkcia

v..........................dňa........................... ..............................................................
podpis splnomocniteľa, meno a priezvisko, funkcia
(doplniť podľa potreby)

Splnomocnenie prijímam:


v..........................dňa........................... ..............................................................
podpis splnomocnenca, meno a priezvisko, funkcia

* Uchádzač identifikuje konkrétnu časť predmetu zákazky, pre ktorú predkladá svoju ponuku.

Pozn.: POVINNÉ, ak je uchádzačom skupina dodávateľov








Príloha č.5
Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 ZVO

k zákazke zadávanej postupom podľa § 66 ods.7 písm. b) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom:
„Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES “

Obchodné meno uchádzača:       ......................................................................................
Adresa/sídlo uchádzača:               ......................................................................................
IČO:                                                        ......................................................................................
Konajúci prostredníctvom:         .......................................................................................

ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky  Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES vyhlásenej verejným obstarávateľom oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku] a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie číslo ............... zo dňa ......................  (ďalej len „Verejné obstarávanie“), týmto 
čestne vyhlasujem, že
☐ neidentifikujem 
☐ identifikujem 
zoznam iných osôb ako osôb uvedených v § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) (t. j. ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo prokurista), ktoré majú právo za uchádzača konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania (ďalej len „iná osoba“).
Za inú osobu sa podľa § 32 ods. 8 ZVO považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba 
a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.








Zoznam iných osôb[footnoteRef:1] [1:  Rozsah tabuľky uchádzač primerane upraví. ] 


	Identifikácia inej osoby
(Meno a priezvisko fyzickej osoby /obchodné meno spoločnosti)
	Adresa pobytu / 
sídlo spoločnosti
	Dátum narodenia / 
IČO spoločnosti

	[doplní uchádzač]
	[doplní uchádzač]
	[doplní uchádzač]

	
	
	

	[doplní uchádzač]
	[doplní uchádzač]
	[doplní uchádzač]

	[doplní uchádzač]
	[doplní uchádzač]
	[doplní uchádzač]



Uchádzač čestne vyhlasuje, že všetky vyššie uvedené osoby spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO. 
Uchádzač týmto zároveň vyhlasuje, že neexistujú ďalšie iné osoby, ktoré majú právo za uchádzača konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou uchádzača, okrem tých, ktoré sú (i) uvedené v Zozname iných osôb vyššie a (ii) zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky, príp. inom príslušnom registri v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

V ............................, dňa ...................	
[doplniť miesto a dátum podpisu]


                                                                               Podpis: ..........................................
[doplniť meno, priezvisko a funkciu konajúcej osoby] 


















Príloha č.6
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
k zákazke zadávanej postupom podľa § 66 ods.7 písm. b) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom:
„Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES “

Obchodné meno uchádzača:       ......................................................................................
Adresa/sídlo uchádzača:               ......................................................................................
IČO:                                                        ......................................................................................
Čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 
· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
· nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
Čestne vyhlasujem, že 
v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022. 

Predovšetkým vyhlasujem, že: 
(a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku; 
(b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku; 
(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie; 
(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.


V .............................., dňa ..............
                                                                                              ........................................................................................
                                                                                    Meno a priezvisko, podpis osoby oprávnenej/splnomocnenej
	                                                                                                  konať za uchádzača a odtlačok pečiatky 

Príloha č.7
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCU/UCHÁDZAČA
V súlade s výpisom z Obchodného registra SR príp. Živnostenského registra SR
Zákazka: „Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES“
	Názov spoločnosti

	vyplní uchádzač

	Sídlo alebo miesto podnikania

	vyplní uchádzač

	Právna forma

	vyplní uchádzač

	Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie,
do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho
poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu
alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie
	vyplní uchádzač

	IČO

	vyplní uchádzač

	IČ DPH

	vyplní uchádzač

	Informácia o malom/strednom podniku
	mikro/malý/stredný[footnoteRef:2] [2:  Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR. Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.] 


	PSČ

	vyplní uchádzač

	Mesto

	vyplní uchádzač

	Štát

	vyplní uchádzač

	Štatutárny zástupca

	vyplní uchádzač

	Kontaktná osoba

	vyplní uchádzač

	E-mail

	vyplní uchádzač

	Telefón

	vyplní uchádzač

	Ponuku uchádzač vypracoval sám 
	áno/nie[footnoteRef:3] [3:  V prípade, ak ponuku uchádzač nevypracoval sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky využil. Údaje podľa predchádzajúcej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.] 



Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Dátum a miesto:


Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.







































Príloha č.8
Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Názov alebo obchodné meno uchádzača:

....................................................................................................................................................

Adresa alebo sídlo uchádzača:

....................................................................................................................................................
(ďalej len „uchádzač“)


Vyhlásenie uchádzača

Ja dolu podpísaný uchádzač, týmto čestne vyhlasujem, že:

- súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti D - Zmluvné podmienky, ktoré sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie zákazky,
- všetky mnou v ponuke uvedené údaje sú pravdivé a úplné,
-svoju ponuku som vypracoval v súlade s  Dodatočnými technickými informáciami/požiadavkami, potrebnými pre spracovanie ponuky ako súčasti kapitoly B. Opis predmetu zákazky 
- súhlasím so zverejnením svojej ponuky v profile verejného obstarávateľa v neobmedzenom znení/ prípadne súhlasím so zverejnením svojej ponuky v profile verejného obstarávateľa v obmedzenom znení v súlade s ustanoveniami § 22 ods. 1 a ods. 2 zákona, pričom som vo svojej ponuke vyznačil výrazne tie informácie, ktoré sa považujem za dôverné za súčasného akceptovania  ustanovenie § 22 ods. 3 zákona*.

*  (nehodiace sa škrtnúť) 

Vypracoval: ..........................................

V ...................................... dňa ....................................................



			.............................................
podpis uchádzača
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