## Hárok1
Funkčná a technická špeciifkácia
časť predmetu zákazky č. 2 – FTIR spektrometer
Identifikácia ponúkaného výrobku: názov, výrobné označenie: (doplní uchádzač)
Minimálne technické parametre zariadenia požadované kupujúcim | Spĺňa ÁNO/NIE | Parametre, špecifikácie garantované uchádzačom. Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)
Názov a opis
FTIR spektrometer pre FIR, MIR a NIR infračervenú oblasť
Prístroj musí mať prevedenie združujúce svetelné zdroje (IČ, LASER), deliče lúčov a detektory v jednom prístroji. Prístroj musí byť ovládaný pomocou riadiaceho počítača, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou systému vrátane softvérového vybavenia. Samostatne stojaci FTIR spektrometer s Fourierovou transformáciou musí byť schopný merať v transmisnom, reflexnom a ATR móde.
Spektrálny rozsah prístroja musí byť v rozsahu strednej infračervenej oblasti (ďalej "MIR"), blízkej infračervenej (ďalej "NIR") a ďalekej infračervenej oblasti (FIR) minimálne (27000 – 20) cm-1.
Kalibračný laser s dlhou životnosťou min. 5 rokov (napr. HeNe laser) pre automatické monitorovanie a korigovanie optického systému s veľmi presným a precíznym polohovaním zrkadiel interferometra.
Konštrukcia optického systému musí zabezpečovať dlhodobý stabilný svetelný výkon, vysoký a stabilný pomer S/N (pre sken 1 min, rozlíšenie 4 cm-1) 65 000:1 alebo lepší.
Spektrálne rozlíšenie prístroja pre MIR oblasť ≤ 0,10 cm-1.
Vlnočtová presnosť musí byť ≤ 0,01 cm-1.
Konštrukcia prístroja musí umožňovať externé výstupy/vstupy IČ žiarenia na ľavej aj pravej strane prístroja.
Vnútorný optický priestor prístroja musí byť utesnený a permanentne vysušovaný s možnosťou prefukovania optiky inertným plynom, resp. sušeným vzduchom.
Prístroj musí kontinuálne monitorovať svoju stabilitu, výkon a stav vlhkosti v optickom priestore prístroja.
Súčasťou konštrukcie prístroja musia byť ovládacie prvky, ako napr. tlačidlá pre jednoduché, priame spustenie merania na všetkých príslušenstvách, stlačenie ovládacieho prvku musí zaznamenať aj príslušnú zmenu nastavenia spektrometra vrátane automatickej výmeny deliča lúča.
Pre zabezpečenie kontroly musí byť prístroj vybavený samostatnou automatickou hardvérovo elektronickou a programovou funkciou na nastavenie spektrometra pred samotným meraním a tiež nepretržitou elektronickou dynamickou kompenzáciou optiky počas každého skenovania, vrátane automatickej diagnostiky použitého príslušenstva a vrátane integrovaných validačných štandardov.
Prístroj musí obsahovať optiku zabezpečujúcu minimálne straty primárneho infračerveného žiarenia (napr. pozlátená reflexívna optika).
Prístroj musí disponovať zariadením na automatickú výmenu deličov lúčov umožňujúcim komfortné plynulé/kontinuálne meranie vzorky v celom požadovanom spektrálnom rozsahu (minimálne 27000 cm-1 – 20 cm-1), výmena deličov lúčov musí prebiehať s dobou kratšou ako 30 sekúnd.
Konštrukcia prístroja musí umožňovať rozšírenie systému o ďalšie pokročilé spektroskopické techniky (tzv. „step-scan“, dvojkanálové meranie, kolimovaný a zaostrený lúč), vrátane doplnenie programovo riadeného infračerveného polarizátora do optickej dráhy.
Konštrukcia prístroja musí umožňovať použitie všetkých štandardných vzorkovacích nástavcov od výrobcov ako sú napr. PIKE Technologies, Specac.
Delič lúča
Pre pokrytie celého požadovaného spektrálneho rozsahu (minimálne 27000 cm-1 – 20 cm-1) prístroj musí disponovať optimálnym počtom deličov lúčov minimálne 3 ks, a to: pre NIR oblasť napr. CaF2 delič lúčov, pre MIR oblasť napr. KBr delič lúčov a pre FIR oblasť napr. silikónový delič lúčov.
IČ zdroj
Prístroj musí disponovať stabilnými a vysoko-energetickými zdrojmi IČ žiarenia pre celý požadovaný spektrálny rozsah (minimálne 27000 cm-1 – 20 cm-1) s dlhou životnosťou min. 10 rokov a veľkým svetelným výkonom pre aplikácie v reflexnom a ATR móde.
napr. vzduchom chladený keramický zdroj žiarenia pre strednú a ďalekú IR oblasť (9600 - 20) cm-1 a zdroj bieleho svetla Tungsten Halogen pre NIR oblasť (27 000-2000) cm-1.
IČ detektor
Prístroj musí disponovať vysoko citlivými, stabilnými a teplotne kontrolovateľný detektormi s vysokou skenovacou rýchlosťou pre celý požadovaný spektrálny rozsah (minimálne 27000 cm-1 – 20 cm-1).
Prístroj musí disponovať aspoň jedným detektorom pre MIR spektrálnu oblasť, ktorý musí byť pyroelektrický detektor vybavený termoelektrickým (napr. Peltierovým) chladením zabezpečujúcim stabilitu jeho pracovnej teploty, zníženie šumu a zvýšenie citlivosti merania.
Nastaviteľná rýchlosť skenovania, minimálne 65 spektier za sekundu (pri rozlíšení 16 cm-1).
Prístroj musí disponovať detektorom pre FIR spektrálnu oblasť napr. PE DLaTGS (polyethylene deuterated L-alanine doped triglycene sulphate).
Prístroj musí disponovať aspoň jedným detektorom pre NIR spektrálnu oblasť, ktorý musí byť vybavený termoelektrickým chladením napr. InGaAs (Indium gallium arsenide).
Integrované jedno-odrazové ATR
Jedno-odrazové ATR s diamantovým kryštálom musí byť integrované v spektrometri, aby vzorkový priestor umožňoval súčasne pracovať s inými technikami vzorkovania ako napr. difúzna reflektancia (DRIFT), transmisné merania alebo Ramanov modul bez potreby fyzickej výmeny nástavca (jednoduchým presmerovaním lúča).
Integrovaný jedno-odrazový ATR modul musí byť vybavený diamantovým kryštálom.
Integrovaný jedno-odrazový ATR modul musí byť vybavený vlastným DLaTGS detektorom so spektrálnym rozsahom min. (5 000 – 80) cm-1 alebo technický ekvivalent so spektrálnym rozsahom min. (5 000 – 80) cm-1.
Ramanový modul
Ramanový modul pre umiestnenie do vzorkového priestoru spektrometra, musí byť vybavený čipovou technológiou pre automatické rozpoznávanie typu nástavca.
Vzhľadom na rozsah a charakter analýz, povahu a fyzikálno-chemické vlastnosti analyzovaných vzoriek, musí Ramanový modul disponovať budiacim laserom s vlnovou dĺžkou 1064 nm.
Výkon lasera musí byť nastaviteľný min. v rozsahu (50 – 450) mW
Veľkosť laserového bodu musí byť menšia ako 60 µm
Musí disponovať vstavanou kamerou poskytujúcu funkciu farebného vizuálneho zobrazenia meraného objektu a jeho archiváciu.
Musí disponovať zabudovaným InGaAs detektorom alebo technickým ekvivalentom pre požadovaný spektrálny rozsah.
Musí disponovať automaticky riadeným motorizovaným vzorkovým stolčekom, polohovateľným v X -Y-Z smere pre vysokovýkonnú Ramanovú spektroskopiu, mapovanie a viacbodový zber údajov.
Posun stolčeka min. 5 µm.
Musí disponovať 48-jamkovou platňou, držiakom mikroskopických podložných sklíčok a držiakom pre rôzne valcové fľaštičky.
NIR modul
Prístroj musí disponovať NIR modulom so zafírovým meracím okienkom, pozlátenou optikou pre maximálny výkon, validačným kolieskom a vlastným integrovaným InGaAs detektorom s možnosťou doplnenia o vláknovú optiku.
Súčasťou musí byť referenčná vzorka na verifikáciu funkčnosti modulu.
Súčasťou modulu musia byť vialky s plochým dnom vhodné pre analýzu v NIR oblasti s objemom min. 1,5 ml v počte 200 ks.
Nástavec pre difúznu reflektenciou
Nástavec pre analýzu vzoriek difúznou reflektenciou musí byť vybavený čipovou technológiou pre automatické rozpoznávanie typu nástavca.
Konštrukcia nástavca musí zabezpečovať maximalizáciou zberu difúzne rozptýleného žiarenia a minimalizáciou spektrálneho rušenia od zrkadlového odrazu.
Súčasťou nástavca pre difúznu reflektenciou musí byť SiC Sampler, držiak na mikro a makro vzorky.
Nástavec pre transmisnú techniku merania
Nástavec pre transmisnú techniku merania musí byť vybavený čipovou technológiou pre automatické rozpoznávanie typu nástavca.
Konštrukcia nástavca pre transmisnú techniku merania musí byť robustná, zabezpečujúca uzavretý systém chrániaci užívateľa a spektrometer pred chemickým poškodením.
Konštrukcia nástavca pre transmisnú techniku merania musí umožňovať umiestnenie držiakov KBr tabliet, kvapalných kyviet s presnou dĺžkou dráhy, R kariet, držiakov filmov, špeciálnych plynových kyviet až do šírky 10 cm.
Nástavec pre meranie zoslabenou úplnou reflektanciou (ATR - angl. Attenuated Total Reflectance)
Nástavec využívajúci techniku merania ATR technikou pre zvýšenie pomeru signál k šumu musí poskytovať minimálne 12 odrazov a musí byť vybavený čipovou technológiou pre automatické rozpoznávanie typu nástavca.
Súčasťou nástavca pre ATR techniku merania musí byť ZnSe kryštál s uhlom dopadu 45° v tvare plochá platnička, ZnSe kryštál s uhlom dopadu 45° v tvare vanička, prietoková horizontálna ATR cela so ZnSe kryštálom s uhlom dopadu 45° s kontrolovaným vyhrievaním až do 100 °C a ovládač pre nastavenie a kontrolu teploty nástavca.
Nástavec pre analýzu plynov
Nástavec pre analýzu plynov musí pozostávať z plynovej kyvety s optickou dráhou minimálne 2 m s BaF2 okienkami.
Pracovný rozsah minimálne (10 000 - 900) cm-1.
Nástavec pre analýzu plynov musí mať programovo kontrolovaný tlak ako aj vyhrievanie až do teploty 185 °C zabezpečené integrovaným tlakomerom a regulátorom teploty,
Súčasťou dodávky musí byť kit s náhradnými okienkami ako aj tesneniami (materiál napr. Viton alebo ekvivalent).
Nástavec pre analýzu kvapalných vzoriek
Nástavec pre analýzu kvapalných vzoriek v blízkej a strednej infračervenej oblasti, vrátane vysoko viskóznych kvapalín ako sú oleje, mazivá a polyméry v horizontálnej polohe s presne definovanou optickou dráhou.
Súčasťou dodávky nástavca musia byť špeciálne cely s okienkami zo ZnSe a CaF2 s definovanou optickou dráhou 25 µm a 50 µm s možnosťou doplnenia o cely s optickou dráhou až do 1000 µm. Konštrukcia kvapalinovej cely musí umožňovať vizuálnu kontrolu meranej vzorky napr. na prítomnosť bublín vo vzorke.
Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
Automatický dávkovač kvapalných vzoriek musí byť plne softvérovo a hardvérovo kompatibilný s ponúkaným prístrojom.
Konštrukcia dávkovača a jeho softvér musia umožňovať nepretržité meranie na prístroji, t. j. počas merania analytického signálu z jedného zásobníka so vzorkami je možné naplniť/vložiť ďalšie zásobníky a súčasne vyplniť/aktualizovať tabuľku parametrov dávkovača (ako napr. počet vzoriek, názov vzorky, pozíciu vzorky).
Konštrukcia dávkovača musí zabezpečovať plynulý automatický pohyb zásobníkov a musí byť zabezpečená jedinečná identifikácia zásobníkov napr. elektronicky z dôvodu integrity dát.
Konštrukcia dávkovača musí eliminovať krížovú kontamináciu medzi analyzovanými vzorkami.
Konštrukcia dávkovača musí umožňovať dávkovať minimálne 50 vzoriek s minimálnym objemom 10 ml pre jednu vzorku.
Musí byť možné v budúcnosti nahradiť karuselové zásobníky inými typmi, ktoré by umožňovali použiť nádobky s väčším objemom (na úkor zníženia počtu analyzovaných vzoriek).
Materiál konštrukcie dávkovača a prepojenia s prístrojom (napr. hadičky, tesnenia) musia byť rezistentné a vhodné na analýzu FAME v nafte alebo minerálnom oleji a na analýzu ETBE/EtOH v benzíne.
Je požadované, aby plnenie a preplachovanie kyvety bolo kontrolované spektroskopicky, t. j., aby meranie vzorky začalo až vtedy, keď v kyvete nie je žiadna preplachovacia kvapalina.
Softvér dávkovača musí byť modifikovateľný pre prípadné zmeny procesu dávkovania podľa požiadaviek laboratória.
Súčasťou dodávky dávkovača kvapalných vzoriek musí byť 50 ks nádob s objemom minimálne 10 ml z materiálu vhodného na analýzu FAME v nafte alebo minerálnom oleji a na analýzu ETBE/EtOH v benzíne.
Ovládací a analyzačný softvér
Užívateľsky ergonomický softvér pre kompletné riadenia a kontrolu prístroja, nástavcov, modulov a dávkovača kvapalín, meranie, úpravu a vyhodnotenie nameraných spektier, analytických dát, tvorenie reportov (výsledkov v tlačovej zostave), rýchle vyvolávanie funkcií prístroja pomocou nástrojových panelov a programovateľných tlačidiel (makier),
Kompatibilita s Windows 11 alebo vyšším,
Inštalačný balík softvéru musí byť umiestnený / nainštalovaný na fyzickom pamäťovom médiu, napr. CD, DVD, prípadne vymeniteľnom USB úložisku.
Ovládací a analyzačný softvér musí obsahovať minimálne tieto funkcie:
Štandardné programové vybavenie pre riadenie a kontrolu prístroja s tzv "bench diagnostikou" (kontrola zdroja IČ žiarenia, laseru, napájania, detektora a elektroniky) a pre všetky časti prístroja (napr. dávkovača kvapalín, „smart“ nástavcov), vrátane modulov.
Automatické diagnostické funkcie pre kontrolu operačnej a prevádzkovej kvalifikácie (OQ a PQ) všetkých základných komponentov prístroja, ako napr. zdroja žiarenia, laseru, elektroniky, atď.
Nastavenie parametrov, zobrazenia vzorky a merania spektier.
Pokročilé nastavenie merania spektier.
Softvérové prepínanie detektorov.
Softvérovo riadenú automatickú výmenu deličov lúčov umožňujúcu komfortné plynulé/kontinuálne meranie vzorky v celom požadovanom spektrálnom rozsahu (minimálne 27000 cm-1 – 20 cm-1).
Softvérové ovládanie pohybu motorizovaného vzorkového stolčeka Ramanovho modulu.
Musí umožňovať grafické, matematické a štatistické spracovanie a úpravu spektier (napr. automatickú alebo interaktívnu korekciu základnej línie, meranie výšky a plochy pásu a výpočet ich parametrov, normalizáciu, vyhladenie, odčítanie, násobenie, Kramers-Kroning korekciu, ATR korekciu, Kubelka-Munk korekciu, derivatizáciu, atď.).
Musí umožňovať použitie kvantifikačných metód založených na princípe jednoduchého Lambert-Beerovho zákona, CLS (Classical Least Squares-klasická metóda najmenších štvorcov), SMLR (Stepwise Multiple Linear Regression-postupná viacnásobná lineárna analýza), PLS (Partial Least Squares-parciálna metóda najmenších štvorcov) a PCR (Principle Component Regression-regresia hlavných zložiek).
Možnosť realizácie iných operácií v priebehu merania, ako napr. zobrazenie viacerých spektier v jednom okne nad sebou resp. vzájomné prekrytie spektier, interaktívna zmena rozsahu zobrazenia, popis pásov.
Kompenzáciu atmosférických dát (korekcia vody a oxidu uhličitého).
Automatický a rýchly rozklad spektier vrátane multikomponentnej analýzy s rýchlou prácou so všetkými dostupnými knižnicami užívateľa pre rýchlu identifikáciu vzoriek.
Identifikáciu nameraných spektier pomocou komerčných a vlastných knižníc pri zadaní rôznych kritérií a štatistických funkcií/algoritmov (podľa polohy píku, názvu zlúčeniny, porovnávať iba určitú spektrálnu oblasť, atď.).
Jednoduchú a prehľadnú prácu s knižnicami spektier vrátane ich vytvárania a editácie.
Možnosť vytvorenia a implementácie makier.
Validačný softvér pre testovanie kondície IČ systému, ako napr. kontrola kvality (Qcheck, QC) pre verifikáciu nameraného spektra voči jednému, resp. viacerým spektrám štandardov pre potreby QA (Quality assurance- zabezpečenie kvality) a QC (Quality control-kontrola kvality).
Tvorenie rôznych reportov s možnosťou importu obrázkov a textov z iných programov.
Importu alebo exportu dát/spektier v iných formátoch ako napr. ASCII, JCAMP, IRF a pod.
Databázy IČ spektier
Komplexná elektronická databáza IČ spektier obsahujúca min. 30 000 IČ spektier zo skupiny organických a anorganických látok, drog, nebezpečných látok, polymérov, zmäkčovadiel a aditív používaných pri výrobe polymérov, tukov, proteínov, enzýmov, cukrov, farbív, pigmentov.
Databázy Ramanových spektier
Komplexná elektronická databáza Ramanových spektier obsahujúca min. 14 000 IČ spektier zo skupiny organických a anorganických látok.
Riadiaci počítač (minimálna konfigurácia)
Konfigurácia riadiaceho počítača musí byť dostatočná na spoľahlivý, bezproblémový, rýchly a plynulý chod prístroja počas merania, spracovania a vyhodnocovania experimentálnych dát, s dostatočnou kapacitu na ich uchovávanie a s dostatočnou konektorovou výbavou.
Operačný systém min. Windows 11.
Procesor min. s výkonom porovnateľným i7 procesor s frekvenciou 3 800 MHz.
RAM min. 125 GB.
Úložisko min. 1 x SSD s kapacitou min. 2 TB.
Min. 1 x HDD s kapacitou min. 2 TB.
Porty min. 2 x USB 2.0 a min. 2 x USB 3.0.
Výstupy/konektory min. combo audio jack, výstup na slúchadlá/reproduktor, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (LAN).
Optická myš
Klávesnica.
2 ks monitorov - min. 27" 4K UHD
Elektrické napájanie
Napätie 230 V, 50/60 Hz.
Školenie na prácu so zariadením a príslušenstvom
Bezplatné úvodné školenie obsluhy, t. j. určených dvoch príslušníkov finančnej správy Colného laboratória za účelom zabezpečenia obsluhy, údržby a ošetrovania prístroja.
Bezplatné zaškolenia obsluhy, t. j. určených dvoch príslušníkov finančnej správy Colného laboratória v prípade aktualizácie softvéru prístroja počas celej doby trvania záruky.
Bezpečnostné požiadavky a technická dokumentácia
Certifikát potvrdzujúci zhodu zariadenia s označením CE (Conformité Européenne, „európska zhoda“).
Licencia pre dodaný softvér.
Záručný list
Technická dokumentácia zariadenia.
Produktové listy, informačné materiály, odkaz na webovú stránku.
Manuál k tovaru v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku.
Validácia prístroja
Validácia prístroja na interné a externé štandardy podľa ASTM 1421-99 počas celej záručnej doby (1x ročne).
Záručná doba
Požadovaná záruka 24 mesiacov na celé zariadenie vrátane príslušenstva