## 1_Biologický bezpečnostný box
Biologický bezpečnostný box triedy II typu A2 – 1 kus Biologický bezpečnostný kabinet triedy II typu A2 určený pre prácu s bunkovými kultúrami, mikrobiologickými vzorkami a materiálom vyžadujúcim ochranu používateľa, produktu a pracovného prostredia.
Minimálne požiadavky: | Splnenie požiadavky | Spôsob splnenia požiadavky/Predkladané hodnoty
pracovná šírka kabinetu minimálne 1,2 m
downflow filtrácia
exhaust filtrácia
HEPA filtrer minimálne triedy H14 alebo ULPA filter U15/U16
vnútorné osvetlenie pracovného priestoru
UV lampa alebo ekvivalentný dekontaminačný systém
minimálne jedna elektrická zásuvka v pracovnom priestore
konštrukcia zariadenia musí umožňovať jednoduchú dekontamináciu pracovného priestoru, pričom vnútorné povrchy musia byť hladké, odolné voči bežne používaným dezinfekčným prostriedkom a bez ťažko dostupných miest na čistenie
podstavec kompatibilný s kabinetom
Vrátane dopravy a výnosu na miesto plnenia – Malá hora 11161/4D, 036 01 Martin
Lehota dodania max. 4 týždne odo dňa účinnosti zmluvy
Záruka v trvaní min. 24 mesiacov
Typ ponúkaného zariadenia:
Výrobca:

## 2_Laboratórny CO2 inkubátor I
Inkubátor CO₂ I:
Laboratórny CO₂ inkubátor určený pre kultiváciu mamaliálnych buniek za sterilných a stabilných podmienok. Inkubátor musí umožňovať kultiváciu mamaliálnych buniek pri kontrolovanej teplote, vlhkosti a koncentrácii CO₂.
Minimálne požiadavky: | Splnenie požiadavky | Spôsob splnenia požiadavky/Predkladané hodnoty
Inkubátor musí umožňovať kultiváciu mamaliálnych buniek pri kontrolovanej teplote, vlhkosti a koncentrácii CO₂
objem vnútorného priestoru minimálne 150 L
rozsah regulácie teploty minimálne od +5 °C nad okolitú teplotu do minimálne +50 °C
stabilita teploty minimálne ±0,1 °C pri 37 °C
zariadenie musí umožňovať reguláciu CO₂ minimálne v rozsahu 0–20 %
kontrola CO₂ musí byť realizovaná pomocou infračerveného (IR/NDIR) senzora alebo ekvivalentnej technológie s vysokou stabilitou merania
zariadenie musí zabezpečovať vysokú relatívnu vlhkosť vhodnú pre kultiváciu buniek
vnútorný priestor musí byť vyhotovený z nehrdzavejúcej ocele vhodnej pre biologické aplikácie
zariadenie musí umožňovať jednoduchú dekontamináciu a čistenie vnútorného priestoru
požaduje sa integrovaný sterilizačný/dekontaminačný program pri zvýšenej teplote alebo ekvivalentné riešenie biologickej dekontaminácie,
zariadenie musí umožňovať kontinuálnu prevádzku v laboratórnych podmienkach
Zariadenie musí obsahovať minimálne:
2 perforované police
vnútorné sklenené dvere alebo ekvivalentné riešenie minimalizujúce stratu CO₂
digitálne alebo mikroprocesorové ovládanie
vizuálny alebo akustický alarm pri odchýlke teploty alebo CO₂
Vrátane dopravy a výnosu na miesto plnenia – Malá hora 11161/4D, 036 01 Martin
Lehota dodania max. 4 týždne odo dňa účinnosti zmluvy
Záruka v trvaní min. 24 mesiacov
Typ ponúkaného zariadenia:
Výrobca:

## 3_Centrifúgy a mikrocentrifúgy
Minimálne požiadavky: | Splnenie požiadavky | Spôsob splnenia požiadavky/Predkladané hodnoty
Mikrocentrifúga:
na účel odstreďovania minimálne 24 ks skúmaviek (typu eppendorf) veľkosti 1.5mL a 2mL
rcf minimálne 15000 G
Vrátane dopravy a výnosu na miesto plnenia – Malá hora 11161/4D, 036 01 Martin
Záruka v trvaní min. 24 mesiacov
Lehota dodania max. 6 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy
Centrifúga I:
rotor na odstreďovanie skúmaviek na krv v objemoch 3mL, 4mL a 6mL
rcf minimálne 500 G
Vrátane dopravy a výnosu na miesto plnenia – Malá hora 11161/4D, 036 01 Martin
Záruka v trvaní min. 24 mesiacov
Lehota dodania max. 6 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy
Centrifúga II:
centrifúga s výkyvným rotorom
otáčky minimálne 5000 rpm
nastaviteľnosť času a otáčok
nástavce pre skúmavky s priemerom 17 mm a objemom cca 15 ml
kapacita aspoň takýchto 10 skúmaviek
nástavce pre štandardné skúmavky Vacutainer (priemer 13 mm, objem cca 7 ml)
záves s vekom/poklopom kvôli využitiu centrifúgy na infekčný materiál
šírka a dĺžka centrifúgy maximálne 50 cm
doprava zariadenia na miesto dodania Dolný Smokovec 16070 059 81 Vysoké Tatry v súlade s podmienkami výrobcu
inštalácia zariadenia na pracovisku
uvedenie do prevádzky
funkčná skúška
zaškolenie personálu – minimálne 1 zaškolenie pre laboratórny personál, a minimálne 1 technické zaškolenie (obsluha, údržba)
návod na obsluhu a údržbu ako aj ďalšia dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku
Záruka minimálne 24 mesiacov
Lehota dodania max. 6 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy
Mikrocentrifúga
Typ ponúkaného zariadenia:
Výrobca:
Centrifúga I
Typ ponúkaného zariadenia:
Výrobca:
Centrifúga II
Typ ponúkaného zariadenia:
Výrobca:

## 4_Blotovacia aparatúra
Minimálne požiadavky: | Splnenie požiadavky | Spôsob splnenia požiadavky/Predkladané hodnoty
Systém musí umožňovať rýchly transfer proteínov z SDS-PAGE gélov na PVDF alebo nitrocelulózové membrány
transfer musí byť realizovateľný v čase maximálne do 10 minút pri štandardných mini géloch
Zariadenie musí podporovať: minimálne 1 maximálne 4 mini gély súčasne alebo minimálne 1 maximálne 2 midi gély súčasne
Požaduje sa podpora rýchleho transferu kompatibilného s technológiou stain-free detekcie proteínov bez potreby dodatočného farbenia membrány
Súčasťou dodávky musí byť návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, v tlačenej alebo elektronickej forme.
Vrátane dopravy a výnosu na miesto plnenia – Malá hora 11161/4D, 036 01 Martin
Lehota dodania max. 8 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy
Záruka v trvaní min. 24 mesiacov
Uvedené minimálne požiadavky spĺňa referenčný produkt: Trans-Blot® Turbo™ Transfer System.
Typ ponúkaného zariadenia:
Výrobca:

## 5_Digitálne váhy
Minimálne požiadavky: | Splnenie požiadavky | Spôsob splnenia požiadavky/Predkladané hodnoty
Digitálne váhy plošinové
typ merania na platforme
kompatibilné s dewarovou nádobou na kvapalný dusík pre Prodigy systém Bruker
kapacita váženia min. 150 kg
rozlíšenie minimálne 50 g
linearita +/- 100 g
veľkosť vážiacej misky minimálna šírka 500mm, minimálna dĺžka 500 mm, maximálna šírka 600mm , maximálna dĺžka 600 mm
zobrazované vážiace jednotky g alebo kg
vrátane potrebného príslušenstva (display, kabeláž, napájacie jednotky)
Vrátane dopravy, výnosu a inštalácie na miesto plnenia – Malá hora 4D, 036 01 Martin
Záruka minimálne 12 mesiacov
Lehota dodania max. 6 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy
Uvedené minimálne požiadavky spĺňa model Adam CPWplus 150M
Typ ponúkaného zariadenia:
Výrobca:

## 6_Prietokový cytometer
Minimálne požiadavky: | Splnenie požiadavky | Spôsob splnenia požiadavky/Predkladané hodnoty
Zariadenie na analýzu buniek na princípe mikroprietokovej cytometrie, vhodné pre aplikácie v oblasti bunkovej biológie, imunológie, stanovenia viability buniek, apoptózy, bunkového cyklu, fluorescenčných analýz a základnej imunofenotypizácie.
Systém umožňujúci kvantitatívnu analýzu bunkových populácií v kompaktnom stolovom vyhotovení s integrovaným softvérom.
Systém musí využívať mikrokapilárnu fluidiku s vysoko presným dávkovacím čerpadlom umožňujúcim absolútne počítanie buniek bez použitia referenčných mikročastíc (counting beads).
Zariadenie musí disponovať minimálne 3 fluorescenčnými detekčnými kanálmi.
Zariadenie musí umožňovať automatizované „mix-and-read“ workflow s predoptimalizovanými assay kitmi (nie sú súčasťou dodávky) bez potreby manuálnej optimalizácie gatingu a napäťových nastavení detektorov.
Súčasťou dodávky musí byť:
ovládací a vyhodnocovací softvér,
inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky
zaškolenie 3 až 4 používateľov
validačné a kalibračné príslušenstvo potrebné na základnú prevádzku vo forme kontrolných fluorescenčných mikročastíc (QC beads), príslušného diluentu a reagencií umožňujúcich overenie presnosti počítania buniek a fluorescenčnej detekcie
súčasťou dodávky musí byť návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, v tlačenej alebo elektronickej forme
Vrátane dopravy a výnosu na miesto plnenia – Malá hora 11161/4D, 036 01 Martin
Lehota dodania max. 12 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy
Záruka v trvaní min. 12 mesiacov
Uvedené minimálne požiadavky spĺňa referenčný produkt: Cytek® Muse® Micro Cell Analyzer.
Typ ponúkaného zariadenia:
Výrobca:

## 7_Laboratórny CO2 inkubátor II
Inkubátor CO₂ II:
Laboratórny CO₂ inkubátor určený na kultiváciu bunkových kultúr a biologických vzoriek v podmienkach s presne regulovanou teplotou, koncentráciou CO₂ a relatívnou vlhkosťou. Zariadenie musí byť určené pre využitie vo výskumných, diagnostických alebo biotechnologických laboratóriách pre kultiváciu cicavčích normálnych a nádorových kultúr.
Minimálne požiadavky: | Splnenie požiadavky | Spôsob splnenia požiadavky/Predkladané hodnoty
Objem komory min. 75 litrov a maximálne 85 l
hmotnosť minimálne 60 kg maximálne 70 kg
relatívna vlhkosť 92 - 98 % RH
regulácia teploty v rozsahu vhodnom pre kultiváciu biologických vzoriek
regulácia koncentrácie CO₂ s využitím infračerveného (IR) senzora
stabilná homogenita teploty v celom vnútornom priestore komory
systém zvlhčovania zabezpečujúci stabilné podmienky kultivácie
rýchla obnova nastavených parametrov po otvorení dverí
možnosť dekontaminácie vnútorného priestoru bez použitia chemických látok
vnútorná komora vyhotovená z nehrdzavejúcej ocele
zaoblené vnútorné rohy komory
možná demontáž vnútorných komponentov za účelom údržby a čistenia
digitálne ovládanie a zobrazenie prevádzkových parametrov (min. CO2, teplota)
vizuálny alebo akustický alarm pri odchýlkach prevádzkových parametrov
napájanie 230 V / 50 Hz.
Dodanie vrátane štandardného príslušenstva potrebného pre plnohodnotnú prevádzku zariadenia.
Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované.
Dodávka musí zahŕňať dovoz na adresu: Ústav lekárskej biochémie, Malá Hora 4D, Martin a inštaláciu na 2. poschodí a uvedenie zariadenia do prevádzky
súčasťou dodávky musí byť používateľská dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku
Lehota dodania max. 10 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy
minimálna záruka 24 mesiacov
Typ ponúkaného zariadenia:
Výrobca: